文件编号：ZS-121203-01

# 电能表检验规范

（A/0版）

| 编制： | 郭 剑 | 日期： | 2013-1-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： | 黄达胜 | 日期： | 2013-1-21 |
| 批准： |  | 日期： |  |

| 文档历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 姓名 | 版本更新记录 |
| 2006-11-10 | V1.0 | 郭剑 | 测试大纲编制 |
| 2011-4-6 | V1.1 | 刘依发 | 可靠性试验编写 |
| 2012-10-28 | V1.2 | 郭剑 | 针对国网新增技术协议增加七项测试项目 |
| 2012-11-30 | V1.3 | 刘广 | - 增加测量及监测 - 更新工频磁场潜动测试方法 - 更新磁场影响试验的测试方法 - 完善显示功能 - 增加恒定磁场事件、电源异常事件、负荷开关误动作事件、补充冻结、软件对比五个测试项。 - 高温极限工作影响 - 增加通讯相关测试 |
| 2013-1-3 | V1.4 | 郭剑 | 新增开关电源检验和可靠性验证试验 |
| 2013-1-15 | A/0 | 杜高 | 新增外部电池功耗测试方法 |
| 2013-4-8 | A/0 | 杜高 | 新增时钟和计量芯片的测试方法 |

主要检验设备

| 仪器设备名称 | 型号 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- |
| 三相电能表检定装置 | CL30005D-12 | 科陆电子 |
| 用电管理终端测试装置 | CL3200-6 | 科陆电子 |
| 单相电能表检定装置 | CL10010-24 | 科陆电子 |
| 多功能电测产品检定装置 | CL302 | 科陆电子 |
| 三相多功能标准表 | CL311 | 科陆电子 |
| 可程式恒温恒湿试验机 | H-PTH-800CKH34970A | 宏瑞达科技(深圳)有限公司 |
| 恒温恒湿试验机 | H-PTH-408CKH | 宏瑞达科技(深圳)有限公司 |
| 温湿度计 | WS-2020A4 | 胜利 |
| 接触调压器 | TDGC2-3（M） | 中国苏州电器厂 |
| 耐压测试仪 | MS2671A | 南京民盛电子仪器有限公司 |
| 耐压测试仪 | MS2670B | 南京民盛电子仪器有限公司 |
| 绝缘电阻测试仪 | YD2681A | 常州扬子电子有限公司 |
| 快速瞬变脉冲群发生器 | SKS-0404T | 上海三基电子工业有限公司 |
| 群脉冲发生器 | SKS-0404GBS | 上海三基电子工业有限公司 |
| 电容耦合夹 | EFTC | 上海三基电子工业有限公司 |
| 点温计 | DM6801A | 胜利 |
| 工频磁场试验装置 | QDSC01 | 科陆电子 |
| 直流和偶次谐波试验装置 | QDCS05 | 科陆电子 |
| 直流电磁铁 | QDCS03 | 科陆电子 |
| 功耗测试仪 | CL2031A | 科陆电子 |
| 多功能测试机(传导) | CIT-10/75 | FRANKONIA |
| 数字示波器 | TDS1012C | 泰克 |
| 雷击浪涌发生器 | SKS-0506 | 上海三基电子工业有限公司 |
| 三相浪涌耦合/去耦网络 | CDN-5320G | 上海三基电子工业有限公司 |
| 冲击电压测试仪 | LSG-255C | 上海三基电子工业有限公司 |
| 静电放电测试仪 | SKS-0230G | 上海三基电子工业有限公司 |
| 静电放电发生器 | SKS-0220SE | 上海三基电子工业有限公司 |
| 静电放电发生器 | PESD3010 | HAEFELY |
| Emtest静电枪 | dito | Emtest |
| 振动试验台 | HG-70A | 宏建重力 |
| 弹簧锤 | CJ-3 | 智力通 |
| 电流发生器 | SH-4000A | 双奥电气 |
| 脉冲电流试验装置 | XTS-12D | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 |
| 衰减振荡波发生器 | SKS-1203 | 上海三基电子工业有限公司 |
| 防尘试验箱 | JYSD-010 | 金鹰 |
| 氙灯耐气候试验箱 | SN-080 | 杭州国立 |
| 防水试验箱 | JYLPXZ-010 | 金鹰 |
| 冲击碰撞试验机 | JQ-20 | 剑乔仪器 |
| 综合测试仪 | UCS500N | Emtest |
| 三相耦合网络 | CNI503 | Emtest |
| 群脉冲耦合夹 | EFTC | Emtest |
| 综合测试仪 | ECOMPACT44.2KV | HAEFELY |
| 三相电源耦合网络 | ECOUPLER4440V16A | HAEFELY |
| 冲击电压测试模块 | VTM150008.2KV | HAEFELY |
| 步入式湿热试验箱 | KAHE-485TBS | 庆声 |
| 灼热丝试验箱 | JQ-511 | 剑乔仪器 |

环境条件

| 环境条件 | 正常试验环境条件 | 试验基准环境条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准条件 | 试验允差 |
| 环境温度 | 15℃～35℃ | 23℃ | ±2℃ |
| 相对湿度 | 30％～75％ | 30％～60％ | -- |
| 大气压力 | 86kPa～106kPa | 86kPa～106kPa | -- |
| 外磁感应 | 0mT～0.5mT | 0 | 0.5mT |

# 目 录

电能表检验规范	0

目 录	4

1.	范围	8

2.	规范性引用文件	8

检 验 项 目	9

检 验 内 容	12

1.	外观、标志	12

2.	准确度要求检验	13

2.1.	基本误差检验	13

2.2.	常数检验	17

2.3.	起动试验	19

2.4.	潜动试验	20

2.5.	工频磁场潜动检验	21

2.6.	长时间潜动试验	22

2.7.	计度器总电能示值误差	22

2.8.	费率时段电能示值误差	23

2.9.	日计时误差	24

2.10.	最大需量误差	25

2.11.	测量及监测	27

3.	影响量检验	28

3.1.	电压影响试验	28

3.2.	频率影响试验	30

3.3.	环境温度影响	31

3.4.	环境温度对日计时影响检验	34

3.5.	逆相序影响试验	34

3.6.	电压不平衡影响试验(仅对三相静止式表进行)	35

3.7.	电流和电压线路中谐波分量	36

3.8.	直流和偶次谐波试验	38

3.9.	奇次谐波影响	39

3.10.	次谐波影响	41

3.11.	外磁场影响检验	42

3.12.	恒定磁场影响检验	43

4.	电气要求检验	45

4.1.	功率消耗检验	45

4.2.	电池功耗检验	46

4.3.	电源电压工作范围	47

4.4.	电压暂降和短时中断	49

4.5.	电压缓升缓降试验	51

4.6.	短时过电流影响试验	54

4.7.	自热试验	55

4.8.	温升试验	57

4.9.	接地故障检验	58

5.	功能检验	59

5.1.	电能计量功能	59

5.2.	最大需量功能	69

5.3.	费率和时段功能	72

5.4.	脉冲输出功能	81

5.5.	显示功能	82

5.6.	电源异常功能	83

5.7.	恒定磁场干扰功能	83

6.	电磁兼容试验	84

6.1.	静电放电抗扰度检验	84

6.2.	射频电磁场辐射抗扰度检验	88

6.3.	快速瞬变脉冲群抗扰度检验	91

6.4.	浪涌抗扰度检验	94

6.5.	射频场感应的传导骚扰抗扰度检验	95

6.6.	衰减振荡波抗扰度	96

6.7.	无线电干扰抑制	97

7.	气候影响试验	98

7.1.	高温试验	98

7.2.	低温试验	99

7.3.	交变湿热试验	101

7.4.	阳光辐射防护试验	102

7.5.	高温升压检验	103

7.6.	极限温度过压检验	104

8.	机械试验	104

8.1.	防尘试验	104

8.2.	防水试验	105

8.3.	弹簧锤试验	106

8.4.	冲击试验	106

8.5.	振动试验	107

8.6.	耐热和阻燃试验	108

8.7.	盐雾检验	109

9.	通讯检验	109

9.1.	RS485通讯检验	109

9.1.1.	通信规约一致性检验	109

9.1.2.	数据传输线抗干扰试验	110

9.1.3.	静电接触放电检验	110

9.1.4.	交流耐压检验	111

9.1.5.	过电压检验	111

9.1.6.	高温通讯检验	111

9.1.7.	低温通讯检验	112

9.1.8.	组网测试	112

9.2.	载波通讯检验	112

9.2.1.	载波常温通讯检验	112

9.2.2.	载波高温通讯检验	113

9.2.3.	载波低温通讯检验	113

9.3.	红外通讯检验	113

9.3.1.	红外通讯距离检验	113

9.3.2.	红外通讯角度检验	113

9.3.3.	红外高温通讯检验	114

9.3.4.	红外低温通讯检验	114

10.	绝缘性能	114

10.1.	脉冲电压试验	114

10.2.	交流电压试验	115

11.	一致性试验	117

11.1.	误差变差检验	117

11.2.	误差一致性检验	118

11.3.	电能表负载电流升降变差检验	119

11.4.	电流过载检验	121

12.	开关电源检验	122

12.1.	电源启动检验	122

12.2.	稳压范围检验	123

12.3.	负载稳定度检验	123

12.4.	输出回路相互影响	124

12.5.	电压稳定度检验	125

12.6.	输出交流分量（纹波/噪声）检验	125

12.7.	输出过冲幅度和暂态恢复时间检验	126

12.8.	维持时间检验	127

12.9.	电源保护检验	127

12.10.	效率检验	128

12.11.	输出电压漂移检验	128

12.12.	温度系数检验	128

12.13.	启动时间检验	129

12.14.	输出上升时间	129

12.15.	输入冲击电流检验	130

12.16.	绝缘性能检验	130

12.17.	电源通断电检验	131

12.18.	高温性能检验	131

12.19.	低温性能检验	131

13.	可靠性验证试验	131

13.1.	上电掉电检验	131

13.2.	电压过载检验	132

13.3.	长时间电流过载检验	132

13.4.	动模检验	132

13.5.	低温启动检验	133

13.6.	高温启动检验	133

13.7.	通讯功能检验	134

13.8.	标识检验	135

13.9.	长时间通电运行检验	136

13.10.	上掉电时电快速瞬变脉冲群影响检验	136

13.11.	卡座短路保护检验	136

13.12.	雪崩检验	137

13.13.	网络风暴检验	138

13.14.	电能量走字检验	139

13.15.	极限温度通断电检验	141

- 范围

本试验标准适用于科陆电子科技股份有限公司开发和生产的各系列电子式电能表。

- 规范性引用文件

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表

IEC 620052-11:2003 交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分 测量设备

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表

JJG-596-1999 电子式电能表检定规程

2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”

GBT15284-2002多费率电能表特殊要求

《智能电能表功能规范》

DL/T614-2007多功能电能表报批稿最终稿

《多功能电能表定型鉴定大纲》

多功能电能表通讯规约

GBT 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范

# 检 验 项 目

| 序号 | 测试项目 |  | 单相 |  | 三相 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式检验 | 送检 | 型式检验 | 送检 |
|  | 外观、标志 |  | ● |  | ● |  |
|  | 准确度要求检验 | 基本误差检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 常数检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 起动检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 潜动检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 工频磁场潜动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 长时间潜动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 计度器总电能示值误差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 费率时段电能示值误差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 日计时误差检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 最大需量误差 | ● |  | ● |  |
|  |  | 测量及监测 | ● |  | ● |  |
|  | 影响量检验 | 电压影响检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 频率影响检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 环境温度影响检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 环境温度对日计时影响检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 逆相序影响检验 |  |  | ● | ● |
|  |  | 电压不平衡检验 |  |  | ● | ● |
|  |  | 电流线路和电压线路谐波分量 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 直流和偶次谐波检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 奇次谐波影响 | ● |  | ● |  |
|  |  | 次谐波影响 | ● |  | ● |  |
|  |  | 外磁场影响检验 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 恒定磁场影响检验 | ● |  | ● |  |
|  | 电气要求检验 | 功率消耗检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 电池功耗检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电源电压工作范围 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 电压暂降和短时中断 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电压缓升缓降检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 短时过电流影响检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 自热检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 温升检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 接地故障检验 | ● | ● | ● | ● |
|  | 功能检验 | 电能计量功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 最大需量功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 费率和时段功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 脉冲输出功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 显示功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电源异常功能 | ● |  | ● |  |
|  |  | 恒定磁场干扰功能 | ● |  | ● |  |
|  | 电磁兼容检验 | 静电放电抗扰度 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | ● |  | ● |  |
|  |  | 快速瞬变群脉冲抗扰度 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 浪涌抗扰度 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | ● |  | ● |  |
|  |  | 衰减震荡波扰抗扰度 | ● |  | ● |  |
|  |  | 无线电干扰抑制 | ● |  | ● |  |
|  | 气候影响检验 | 高温检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 低温检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 交变湿热检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 阳光辐射检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 高温升压检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 极限温度过压检验 | ● |  | ● |  |
|  | 机械检验检验 | 防尘检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 防水检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 弹簧锤试验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 机械冲击检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 振动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 耐热和阻燃试验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 盐雾实验 | ● |  | ● |  |
|  | 通讯检验 | RS485检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 载波通讯检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 红外通讯检验 | ● |  | ● |  |
|  | 绝缘性能检验 | 脉冲电压检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 交流电压检验 | ● | ● | ● | ● |
|  | 一致性检验 | 误差变差检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 误差一致性检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 负载电流升降变差检验 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 电流过载检验 | ● | ● | ● | ● |
|  | 开关电源 | 电源启动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 稳压范围检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 负载稳定度检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输出回路相互影响检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电压稳定度检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输出交流分量（纹波/噪声）检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输出过冲幅度和暂态恢复时间检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 维持时间检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电源保护检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 效率检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输出电压漂移检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 温度系数检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 启动时间检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输入上升时间 | ● |  | ● |  |
|  |  | 输入冲击电流检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 绝缘性能检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电源通断电检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 高温性能检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 低温性能检验 | ● |  | ● |  |
|  | 可靠性检验 | 上电掉电检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电压过载检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 长时间电流过载检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 动模检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 高温启动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 低温启动检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 通讯功能检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 标识检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 长时间通电运行检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 上掉电时电快速瞬变脉冲群影响 | ● |  | ● |  |
|  |  | 卡座短路保护检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 雪崩检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 网络风暴检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 电能量走字检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 极限温度通断电检验 | ● |  | ● |  |
|  |  | 计量芯片异常测试 |  |  |  |  |
|  |  | 时钟测试 |  |  |  |  |

# 检 验 内 容

- 外观、标志

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211-2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.2外壳、5.3窗口、5.4端子、5.5端子盖、5.12仪表的标志

Q／GDW XXX-2012《三相智能电能表技术规范》4.3.4输出接口

IEC62052-11-2003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.2外壳、5.3窗口、5.4端子、5.5端子盖、5.12仪表的标志

- 实验方法

目测

- 试验项目

试验数据

| 电能表外观、标志试验 |  |
| --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 外观检查 | 表外部无损伤，表壳密封 |
|  | 表盖与底座有铅封，铅封无损坏 |
|  | 金属表壳有接地端并有接地符号标志 |
|  | 透明窗口无缺陷，焊接镜片牢固 |
|  | 端钮盒外部各部分无缺陷及缺失 |
|  | 端子盖无缺陷，有独立铅封 |
|  | 有接线图并牢固；若有端子标志，标志清晰 |
|  | 所有其它标志、丝印均清晰、整洁、美观，不易被擦掉，易读 |
| 铭牌 | 铭牌无弯曲变形等缺陷，丝印内容均清晰、整洁、美观 |
|  | 有制造厂名称及商标或商标和产地（如要求时），并正确 |
|  | 有型式名称和认可标志并正确 |
|  | 有适于负控的相数和线数 |
|  | 有计量器具制造许可证标记及编号并正确 |
|  | 有标准的编号并正确 |
|  | 有出厂编号并正确 |
|  | 有客户条码编码（如有要求时）并正确 |
|  | 有客户其他特殊要求及标识（如有要求时）并正确 |
|  | 有系列号和制造年份并正确 |
|  | 有参比额定电压并正确 |
|  | 有基本电流和额定最大电流并正确 |
|  | 有以Hz表示的参比频率并正确 |
|  | 有准确度等级指数并正确 |
|  | 有脉冲常数并正确 |
| 粘贴或焊接的镜片 | 手压镜片应牢固无松动 |
| 开关、按钮 | 开关、按钮操作灵活可靠，无接触不良 |
| 部件是否安装牢固 | 轻磕数次，各部件无松动电池无脱开 |
| 设置防护 | 有防止非授权人进行设置操作的措施并有效 |
| 更换电池、卡、天线、其他设备 | 更换要方便 |
| 红外、232、485、CS、GPRS/CDMA/SMS、YK、YX、GJ、脉冲输出、直流模拟量 | 具备接口 |
| 表内无异常 | 表内无松动及散落的零部件 |

- 准确度要求检验

  - 基本误差检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.1电流改变量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.1电流改变量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.1电流改变量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.1电流改变量引起的误差极限

- 实验方法

电表加额定电压Un，在功率因数1.0、0.5L正反向、0.8C正反向情况下测试负载电流变化时的误差。

- 结果判定

在如下规定的负荷范围内检电能表误差，不得超过其规定的误差极限。

有功能电表百分数误差限(单相电能表和带平衡负载的三相电能表)

| 负载电流 | 功率因数 | 基本误差限(%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S级表 | 0.5S级表 |
| 0.01≤I＜0.05In | 1.0 | ±0.4 | ±1.0 |
| 0.05In≤I≤Imax |  | ±0.2 | ±0.5 |
| 0.02In≤I＜0.1In | 0.5L,0.8C | ±0.5 | ±1.0 |
| 0.1In≤I≤Imax |  | ±0.3 | ±0.6 |

有功能电表百分数误差限（单相电能表和带平衡负载的三相电能表）

| 负载电流 |  | 功率因数 | 基本误差限（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接接入式 | 经互感器接入式 |  | 1 | 2 |
| 0.05Ib≤I＜0.1Ib | 0.02In≤I＜0.05In | 1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax |  | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib≤I＜0.2Ib | 0.05In≤I＜0.1In | 0.5L,0.8C | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib≤I≤Imax | 0.1In≤I≤Imax |  | ±1.0 | ±2.0（0.8C无要求） |

- 试验数据

根据各试验电表的精度等级，参照2.1.5，对如下表格进行误差试验。

基本误差试验

| 1# | 功率 因数 |  |  | 正向有功合元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Imax |  | 0.5Imax | In |  | 0.5In |  | 0.1In |  |  | 0.05In | 0.02In |  | 0.01In |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 正向有功分元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax |  |  | In |  |  |  | 0.2In |  |  |  | 0.1In |  |  |  |
|  | A元 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B元 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C元 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数 |  |  | 反向有功合元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax |  | 0.5Imax | In |  | 0.5In |  | 0.1In |  |  | 0.05In | 0.02In |  | 0.01In |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 反向有功分元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax |  |  |  | In |  |  |  | 0.2In |  |  | 0.1In |  |  |  |
|  | A元 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B元 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C元 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 正向无功合元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax | 0.5Imax |  |  | In |  | 0.5In |  | 0.1In | 0.05In |  | 0.02In | 0.01In |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 正向无功合元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax |  |  |  | In |  |  |  | 0.2In |  |  | 0.1In |  |  |  |
|  | A元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 反向无功合元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax | 0.5Imax |  |  | In |  | 0.5In |  | 0.1In | 0.05In |  | 0.02In | 0.01In |  |  |
|  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.8C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 因数 |  |  | 反向无功分元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imax |  |  |  | In |  |  |  | 0.2In |  |  | 0.1In |  |  |  |
|  | A元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C元 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 常数检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.4仪表常数

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.4仪表常数

JJG-596-1999 电子式电能表检定规程4.4校核计度器示数：4.4.1 计读脉冲法、4.4.2 走字试验法、4.4.3 标准表法、4.4.4复费率走字法

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.4仪表常数

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.4仪表常数

- 实验方法

1）计读脉冲法

安装式电能表在参比电压下，通过额定最大电流，功率因数为1.0，当显示器改表0.1kW.h时（无小数位是1kW.h），输出的脉冲数N应该和式1计算值相同（允许一个脉冲的误差）。

N＝b×c式1

式中：b——显示器有小数位式b＝0.1，无小数位时b＝1；

c——电能表常数（P/kW.h）。

2）走字试验法

周期检定时，对标志完全相同的一批电能表，可以在确定基本误差之后一起校核常数。首先选两个误差稳定的电能表作为参照表，再将个表的同相电流线路串联，电压线路并联，加额定最大负载。当计度器末位改变不少于10个数字时，参照表与其他表的示数（通电后示值之差）应符合式2的要求。

式2

式中：Do——两只参照表的表示值的平均值；

——两只参照表相对误差平均值（%）；

Di——第i只被检表的电能示数(i=1,2,3,…,n)。

3）标准表法

对标志完全相同的一批电能表，可用一台标准电能表校核常数。将各被检表和标准表的同相电流线路串联，电压线并联，加额定最大负载运行一段时间。停止运行后，按照式3计算每个被检表的误差γ（%），要求γ（%）不超过基本误差

式3

式中：——标准表或检定装置的已定系统误差（%），不需更正时为0。

——每台被检表停止运行与运行前示值之差（kWh）

——标准电能表显示的电能值（换算成kWh）

在此，要使标准表与被检表同步运行，运行的时间要足够长，以使得被检表计度器末位一个字（或最小分格）代表的电能值与所记录的之比（%）不大于被检表等级值的1/10。

4）另对分时计度（复费率）功能的电能表校核计度器示数时，还要对表中设有的分时计费时段，各选一段运行时间，在此时间内，加上额定最大负载运行，至少记录0.5kWh电能量。每个时段运行结束时，时段计度器与总计度器改变量之差应满足 式3

|ΔW –ΔW0|×10a≤2

式中：ΔW——每个时段计度器的示数改变量；

ΔW0——总计度器示数改变量；

a——总计度器小数位数。

- 结果判定

若被检表的测试常数与标定的电能表常数一致，即合格。反之不合格。

- 试验数据

附录1

| 校核常数测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：测试输出的脉冲应和计度器的指示值的比率和铭牌标志一致 |  |  |  |  |  |
| 电能方向 | 被检表常数(imp/kWh) | 起码 | 止码 | 标准表实测脉冲数 | 差值 |
| 正向 |  |  |  |  |  |
| 反向 |  |  |  |  |  |

  - 起动试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.3.3起动

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.3.3起动

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.3.3起动

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.3.3起动

- 试验方法

电子式电能表在额定电压Un，功率因数1，频率50Hz条件下，电表通入规定的起动电流值后，电表是否能进行连续电能记录并且在TQ时间内电表能输出一个脉冲信号。

| 接线方式 | 起动电流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2S、0.5S | 1 | 2 |
| 直接接入式 | / | 0.004Ib | 0.005Ib |
| 互感器接入式 | 0.001In | 0.002In | 0.003In |

min（TQ单位：分钟），

C—电表脉冲常数（imp/KWh，imp/Kvarh）

PQ—电表启动功率（单位：W）

- 结果判定

若电表能进行连续电能记录并且在TQ时间内电表能输出一个脉冲信号，则判定合格，反之不合格。

- 试验数据

| 表号 | 标定电流(A) | 常数(imp/kWh) | 起动电流(A) | 脉冲输出时间间隔(min) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

  - 潜动试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.3.2潜动试验

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.3.2潜动试验

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

- 实验方法

潜动试验应在正向有功电能和反向有功电能分别进行。试验时电流线不加电流，电压线路施加115%额定值的电压，在按下式计算出的时间内，不应有多于一个的脉冲产生。

式中：k——被检电能表常数，r/kWh(r/kvarh)； m——电能表测量元件数； Un——电能表参比电压，V； Imax——电能表最大电流，A。

- 结果判定

计算出的时间内，不应有多于一个的脉冲产生。

- 试验数据

| 表号 | 电压(V) | 电流(A) | 计算时间t(min) | 输出脉冲数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

  - 工频磁场潜动检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合国网公司2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”要求

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.3.2潜动试验

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.3.2潜动试验

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”

- 实验方法

电能表电压线路通以115%Un，电流回路无电流，将0.5mT工频磁场施加在电能表受磁场影响最敏感处，在20倍的理论起动时间内电能表不应产生多于一个的脉冲输出。

- 结果判定

计算出的时间内，不应有多于一个的脉冲产生。

- 试验数据

| 表号 | 电压(V) | 电流(A) | 计算时间t(min) | 输出脉冲数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

  - 长时间潜动试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合国网公司2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”要求

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.3.2潜动试验

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.3.2潜动试验

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.3.2潜动试验

2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”

- 实验方法

试验前记录电能表底度值，电能表电压线路施加115%Un,电流线路无电流,48小时后抄读电能表底度值；潜动计算公式参照2.4条。

- 结果判定

计算出的时间内，不应有多于一个的脉冲产生。

- 试验数据

| 表号 | 电压(V) | 电流(A) | 计算时间t(min) | 输出脉冲数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

  - 计度器总电能示值误差

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB-T15284-2002多费率电能表特殊要求5.8.2计数器示值组合误差

- 实验方法

电能表按照如下条件试验：

——在参比电压、参比频率、Ib(In)、cosφ=1.0(或sinφ＝1.0)条件下；

——仪表各费率时段任意交替编制，日切换7次；

——读取总电能计数器和各费率计数器电能(初始)示值；

——连续运行24h后；

——读取总电能计数器和各费率时段相应计数器的电能示值；

——计算出总电能计数器及各费率时段计数器所计的电能增量。

- 结果判定

仪表经试验后，其计数器示值(增量)的组合误差应符合以下规定：

式中：

——该时间内，电子显示器总电能计数器的电能增量；

——该时间内，各费率时段对应的计数器的电能增量。

n——费率数

β——电子显示总电能计数器小数位数。

  - 费率时段电能示值误差

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T15284-2002多费率电能表特殊要求5.8.1费率时段电能示值误差

- 实验方法

电能表按照如下条件试验：

——在参比电压、参比频率、Ib(In)、cosφ=1.0(或sinφ=1.0)条件下；

——读取总电能计数器和该时段相应的计数器电能(初始)示值；

——仪表(在各费率时段)连续运行6h；

——在每个费率时段结束时，读取总电能计数器和该时段相应计数器的电能示值；

——计算出总电能计数器及(各)费率时段计数器所计的电能增量。

仪表经试验后，其费率时段电能示值误差应符合以下规定：在各时段内的电能示值(增量)与该时段内

- 结果判定

总电能计数器示值(增量)之差应符合公式的规定。

式中：

——该时段内，电子显示器总电能的电能增量；

——该时段对应的(费率)计数器的电能增量；

——电子显示总电能计数器小数位数。

  - 日计时误差

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T15284-20026.2.2日计时准确度试验

DL/T614-2007多功能电能表报批稿最终稿

- 试验方法

a).时钟脉冲测试法

1)日计时误差可以用科陆多功能电能台测定。

2)用时间频率测量仪器或日计时误差测试仪（准确度为10-7），在电能表时间信号输出端子上进行测试。每次测试时间为5s，连续测量10次，取10次测试的平均值，即得到日计时误差。

b).时钟走时测试法

1)可在进行组合误差试验的同时，将被检电能表连续运行96h，根据标准报时台的标准报时或者与标准表比较，每隔24h读取一次时间，共读取5次，每次读取时的时间应尽量缩短，记录误差数值，通过计算得到平均日计时误差。

2)当被检电能表使用备用电池工作36h后，根据标准报时台的标准报时或者与标准表比较，每隔24h读取一次时间，共读取4次时间，每次读取时的时间应尽量缩短，记录误差数值，通过计算得到备用电池平均日计时误差。

- 结果判定

电能表的日计时误差应不大于0.5s/d，日计时误差的温度系数应不大于0.1s/(℃.d)。

- 试验数据

|  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 日计时误差 |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |

  - 最大需量误差

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

JJG-596-1999 电子式电能表检定规程 4.9最大需量误差

- 试验方法

a).标准功率表法

用标准功率表法确定需量误差时，在测试期间负载功率稳定度应不低于0.05%，标准表的准确度级别应不低于0.1级。

经过一个需量周期的测量，按式（1）计算需量示值误差γp(%)。

（1）

式中：P——被检表最大需量示值，kW；

Po——加在需量表上的实际功率，即标准功率表示值kW；

[在被检表的最大需量清零同时，记录标准功率表的读数和电能测量单元的相对误差。每隔1min记录一次标准功率表读数，在一个需量周期结束时，读取被检表的最大需量示值P，计算出标准功率表读数平均值作为标准功率值Po，在按式（2）计算出被检表的实际最大需量误差γp(%)。

(2)

式中：P——被检表最大需量示值，kW；

Po——在一个需量周期内标准功率表读数的平均值，kW；

γb——电能测量单元在试验负荷点的实际误差(%)。]参考

每个负荷点应进行两次测量，取两次误差平均值作为测量结果

误差要求：需量测量准确度等级指数应与其有功电能的准确度等级指数一致，并根据测试负荷点做调整。电能表最大需量的测量准确度应符合以下公式要求：

………………………………（3）

式中

δP——电能表的需量误差，%；

X——电能表的等级；

PN——额定功率，kW；

P——测量负载点功率，kW。

b).标准电能表法

用标准电能表法确这一需量误差时，在测试期间对负载功率稳定度的要求和对标准电能表准确度级别的要求与用标准电能表法确定电能计量基本误差时相同。

记录下在一个需量周期内标准电能表累计的电能值W（kwh）,用式（1）确定实际功率P0，再用式（4）计算需量示值误差γp(%)。

(4)

式中：To——实测的需量周期（min）；

W——实测电能值（kwh），即标准电能表累计的电能值；

K1——标准电流互感器额定变比；

Ku——标准电压互感器额定变比；

γb——标准电能表或检定装置已定系统误差（%），不修正时γb=0。

若标准电能表累计的是脉冲数，则用式（5）计算实际功率Po，再用式（1）计算需量示值误差γp(%)。

式（5）

式中：m——标准电能表累计的脉冲数；

C0——标准电能表常数(PH/kWh)；

c).需量示值误差测定

在Un、fn、Ib、cosΦ=1条件下，当需量周期开始时启动标准测时器，需量周期结束时停住标准测时器，用式（6）计算需量周期误差γT，γT应不大于1%。

式（6）

式中：t——选定的需量周期（s）；

to——实测需量周期（s），即标准测时器测得的需量周期。

- 结果判定

在参比电压、参比频率、参比温度和cos=1条件下，负荷电流在0.05Ib～Imax范围内，需量示值的相对误差应不大于γs。γs值见下表：

| 电流值 |  | 功率因数 | 各等级仪表百分数误差极限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接接入式仪表 | 经互感器 接入式仪表 |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.1Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax | 1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |

- 试验数据

| 需量指示误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验条件：需量周期设置为15min，滑差设置为1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流值 |  |  |  | 功率因数 | 各等级仪表百分数误差极限 |  |  |  |  |
| 直接接入式仪表 |  | 经互感器 接入式仪表 |  |  | 0.2S |  | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.1Ib≤I≤Imax |  | 0.05In≤I≤Imax |  | 1 | ±0.2 |  | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
| 试验数据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载电流 | 0.05In （直接接入式仪表） |  | 0.1Ib （经互感器接入式仪表） |  |  | Ib(n) |  | Imax |  |
| 百分数误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 测量及监测

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

国网公司2012年发布的Q／GDW354-2012《智能电能表功能规范》

可测量总及各分相有功功率、无功功率、功率因数、分相电压、分相（含零线）电流、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±1％。

测量范围

电压测量范围：

具备辅助电源的电能表0.05Un～1.2Un；

不具备辅助电源的电能表0.6Un～1.2Un；

电流测量范围：0.05Ib～1.2Imax；

功率测量范围：PQ（起动功率）～1.2Un×1.2Imax；

频率测量范围：47.5Hz～52.5Hz；

功率因数测量条件：

被测相电压：0.6Un～1.2Un；

被测相电流：0.05Ib～1.2Imax；

- 测试要求及方法

| 序号 | 项目 | 测试要求及方法 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有功功率 | 总及各分相有功功率与标准表比较测量误差（引用误差）不超过±1％ 测量范围：PQ（起动功率）～1.2Un×1.2Imax |  |  |
| 2 | 无功功率 | 总及各分相无功功率与标准表比较测量误差（引用误差）不超过±1％ 测量范围：PQ（起动功率）～1.2Un×1.2Imax |  |  |
| 3 | 功率因数 | 总及各分相功率因数与标准表比较测量误差（引用误差）不超过±1％ |  |  |
| 4 | 分相电压 | 与标准表比较测量误差（引用误差）不超过±1％ 测量范围： 具备辅助电源的电能表0.05Un～1.2Un； 不具备辅助电源的电能表0.6Un～1.2Un； |  |  |
| 5 | 分相（含零线）电流 | 与标准表比较测量误差（引用误差）不超过±1％，电流测量范围：0.05Ib～1.2Imax |  |  |

- 影响量检验

  - 电压影响检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

在电能表的电压先加90％Un、100％Un和110％Un，分别功率因数为1和0.5L时,测电能表的误差，将90％Un、110％Un时的误差和100％Un时的误差比较，其误差应该符合表1要求。

| 表1电压的规定工作范围及允许的误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 |  | 功率 因数 | 影响量规定 的工作范围 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
| 直接接入式 | 互感器接入式 |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
|  | 0.05In～Imax | 1.0 | 参比电压±10% | 0.1 | 0.2 |  |  |
|  | 0.1In～Imax | 0.5L |  | 0.3 | 0.4 |  |  |
| 0.05Ib～Imax | 0.02In～Imax | 1.0 |  |  |  | 0.7 | 1.0 |
| 0.1Ib～Imax | 0.05In～Imax | 0.5L |  |  |  | 1.0 | 1.5 |

- 结果判定

所有的测试点的计算出的误差改变量均要符合表1的技术要求。

- 试验数据

具体试验数据见附表

| 电压影响试验表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：有功计量电压影响误差改变量小于％，无功计量电压影响误差改变量小于％ |  |  |  |  |  |  |
| 有功 |  |  |  |  |  |  |
| cosγ | 电流 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量(%) |  |
|  |  | 100%Un | 110%Un | 90%Un | 110%Un | 90%Un |
| 1 | 0.02Ib |  |  |  |  |  |
|  | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  | Ib |  |  |  |  |  |
|  | Imax |  |  |  |  |  |
| 0.5L | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  | 0.1Ib |  |  |  |  |  |
|  | Ib |  |  |  |  |  |
|  | Imax |  |  |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |  |
| 无功 |  |  |  |  |  |  |
| sinγ | 电流 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量(%) |  |
|  |  | 100%Un | 110%Un | 90%Un | 110%Un | 90%Un |
| 1 | 0.02Ib |  |  |  |  |  |
|  | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  | Ib |  |  |  |  |  |
|  | Imax |  |  |  |  |  |
| 0.5L | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  | 0.1Ib |  |  |  |  |  |
|  | Ib |  |  |  |  |  |
|  | Imax |  |  |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |  |

  - 频率影响试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

在电能表电压线路加100％Un，电流频率为参考频率的±5%或±2%，功率因数为1和0.5L感性的条件下，分别测试电能表的误差，将±5%和±2%时频率的误差与参比频率时的误差比较，其误差应符合表1的要求。

| 技术要求：表1频率的规定工作范围及允许的误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 |  | 功率因数 | 影响量规定的工作范围 | 各等级表允许的误差改变量（%) |  |  |  |
| 直接接入式 | 互感器接入式 |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
|  | 0.05Ib～Imax | 1.0 | 参比频率 ±2% | 0.1 | 0.2 |  |  |
|  | 0.1Ib～Imax | 0.5L |  | 0.1 | 0.2 |  |  |
| 0.05Ib～Imax | 0.02Ib～Imax | 1.0 | 参比频率 ±5% |  |  | 0.5 | 0.8 |
| 0.1Ib～Imax | 0.05Ib～Imax | 0.5L |  |  |  | 0.7 | 1.0 |

- 结果判定

电能表在特定频率时的误差与频率为参比频率时的误差的差值就是该频率引起的误差改变量。电能表的频率误差应符合表1的要求。

- 试验数据

具体试验数据见附表

| 频率影响试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：有功计量频率影响误差改变量小于％，无功计量频率影响误差改变量小于％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 有功 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压(V) | cosγ | 电流 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量（％） (%) |  |
|  |  |  | 50Hz | 52.5Hz | 47.5Hz | 52.5Hz | 47.5Hz |
|  | 1 | 0.02Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Imax |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Imax |  |  |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无功 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压(V) | sinγ | 电流 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量（％） (%) |  |
|  |  |  | 50Hz | 51Hz | 49Hz | 51Hz | 49Hz |
|  | 1 | 0.02Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Imax |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L | 0.05Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Ib |  |  |  |  |  |
|  |  | Imax |  |  |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 环境温度影响

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.5准确度试验条件-环境温度

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.5准确度试验条件-环境温度

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.5准确度试验条件-环境温度

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.5准确度试验条件-环境温度

- 试验方法

将电能表置于高低温试验箱内，高低温试验箱按照20℃、40℃、20℃、0℃、20℃的顺序升、降温，每个温度点实验2小时，在cosγ＝1时，I＝0.1Ib、Ib、Imax和cosγ时，I＝0.2Ib、Ib、Imax六个负荷点测试电能表的5个温度点的误差γ1，γ2，γ3，γ4，γ5，由式1和式二计算出高温和低温温度系数。

高温温度系数（％/℃）＝

低温温度系数（％/℃）＝

- 结果判定

电能表平均温度系数应符合表1技术要求。

| 表1电能表温度系数允许值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 |  | 功率因数 | 各等级表允许的平均温度系数(有功/无功，%) |  |  |  |
| 直接接入式 | 互感器 接入式 |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.1Ib～Imax | 0.05In～Imax | 1.0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| 0.2Ib～Imax | 0.1In～Imax | 0.5L | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |

- 试验数据

具体试验数据见附表

| 环境温度影响试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：温度系数小于%/℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间序号 | 温度 | 保温时间 | 功率因数 | 电流 | 电能表误差(%) |  | 温度系数(%/℃)计算公式 |
| 1 | 20℃ | 2h | 1 | 0.1Ib | γ11 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ12 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ13 |  |  |
|  |  |  | 0.5L | 0.2Ib | γ14 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ15 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ16 |  |  |
| 2 | 40℃ | 2h | 1 | 0.1Ib | γ21 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ22 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ23 |  |  |
|  |  |  | 0.5L | 0.2Ib | γ24 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ25 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ26 |  |  |
| 3 | 20℃ | 2h | 1 | 0.1Ib | γ31 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ32 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ33 |  |  |
|  |  |  | 0.5L | 0.2Ib | γ34 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ35 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ36 |  |  |
| 4 | 0℃ | 2h | 1 | 0.1Ib | γ41 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ42 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ43 |  |  |
|  |  |  | 0.5L | 0.2Ib | γ44 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ45 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ46 |  |  |
| 5 | 20℃ | 2h | 1 | 0.1Ib | γ51 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ52 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ53 |  |  |
|  |  |  | 0.5L | 0.2Ib | γ54 |  |  |
|  |  |  |  | Ib | γ55 |  |  |
|  |  |  |  | 0.5Imax | γ56 |  |  |
| 高温温度系数：γH=(%/℃)；低温温度系数：γL=(%/℃)； |  |  |  |  |  |  |  |

  - 环境温度对日计时影响检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T15284-20026.2.2日计时准确度试验

DL/T614-2007多功能电能表报批稿最终稿

- 试验方法

仪表在70℃～-40℃的环境温度下，按2.10.4的方法进行时钟测试。

- 结果判定

电能表的日计时误差应不大于0.5s/d，日计时误差的温度系数应不大于0.1s/(℃.d)。

- 试验数据

|  | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 日计时误差 |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |

  - 逆相序影响试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 实验方法

在电能表电压线路加100％Un，电流为0.1Ib，功率因数为1，分别检查正相序和反相序时电能表的误差，逆相序误差和正相序误差的差值应该符合表1的要求。

| 表1逆相序工作时允许的误差改变量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 影响量规定 的工作范围 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
|  |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.1Ib | 1.0 | 逆相序 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |

- 结果判定

正相序和逆相序测试的误差差值必须符合表1的技术要求。

- 试验数据

具体试验数据见附表

| 逆相序影响试验 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：逆相序影响误差改变量小于％ |  |  |  |  |  |
| 电压(V) | 电流 | 功率因数 | 电能误差(%) |  | 误差改变量 (%) |
|  |  |  | 正相序 | 逆相序 |  |
|  | 0.1Ib | 1 |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |

  - 电压不平衡影响试验(仅对三相静止式表进行)

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

分别测量三相电压平衡以及一相或者两相电压缺相时电能表的误差，所有不平衡的误差值对照三相电压平衡时的改变量不应超过表1的技术要求。

同时具有有无功电能计量的电能表需要分别进行有功和无功的电压不平衡影响测试。

| 表1不平衡电压的规定工作范围及允许的误差改变量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 影响量规定 的工作范围 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
|  |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| Ib | 1.0 | 一相或两相断开 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0/ |

- 结果判定

电压平衡和不平衡时的误差的差值就是电压不平衡引起的误差改变量，其值应符合表1的要求

- 试验数据

| 电压不平衡影响试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：电能受电压不平衡影响的误差改变量应小于％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 功率因数 | 电流 | 电压 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量(%) |
|  |  |  |  | 1次 误差 | 2次 误差 | 平均值 |  |
| 三相四线 电能表 | 1 | Ia、Ib、Ic 标定电流 | Ua、Ub、Uc |  |  |  | —— |
|  |  |  | Ua、Ub |  |  |  |  |
|  |  |  | Ub、Uc |  |  |  |  |
|  |  |  | Ua、Uc |  |  |  |  |
|  |  |  | Ua |  |  |  |  |
|  |  |  | Ub |  |  |  |  |
|  |  |  | Uc |  |  |  |  |
| 三相三线 电能表 | 1 | Ia、Ic 标定电流 | Uab、Ucb |  |  |  | —— |
|  |  |  | Uab |  |  |  |  |
|  |  |  | Ucb |  |  |  |  |
| 测试结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电流和电压线路中谐波分量

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

电压线路加5次谐波10%，电流线路加5次谐波40%波形畸变时的误差与正弦波形时的误差的差值就是谐波引起的误差改变量

a）基波电流：I1=0.5Imax

b）基波电流：U1=Un

c）基波功率因数：1

d）5次谐波电压含量：Us=10%Un

e）5次谐波电流含量：Is=40%I1

f）谐波功率因数：1

g）基波和谐波（在过零点）同相

- 结果判定

波形畸变时的误差与正弦波形时的误差的差值就是谐波引起的误差改变量，其值应符合表1的要求。

| 表1谐波影响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 谐波次数及含量 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
|  |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.5Imax | 1.0 | 电压为5次谐波10%，电流加5次谐 波40%。 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

- 试验数据

| 表2判定条件：电能受谐波影响误差改变量应小于％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 谐波次数及含量 | 电能误差(%) |  |  | 误差改变量(%) |
|  |  |  | 1次误差 | 2次误差 | 平均值 |  |
| 0.5Imax | 1.0 | 无谐波含量 |  |  |  |  |
| 0.5Imax | 1.0 | 电压为5次谐波10%，电流加5次谐波40%。 |  |  |  |  |

  - 直流和偶次谐波试验

- 适用范围

本试验标准适用于科陆电子科技股份有限公司开发和生产的各系列电子式电能表，不适用于互感器接入式电能表。

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

按如下图所示的线图过行或采用可产生所要求波形的其他试验设备进行

- 结果判定

在试验波形和标准波形下测得的百分误差改变量不得超过表1规定的改变量极限

| 表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
|  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| Imax/ | 1.0 |  |  | 3.0 | 6.0 |

- 试验数据

| 表2判定条件：电能受直流和偶次谐波影响误差改变量应小于％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 直流和偶次谐波 | 电能误差(%) |  |  | 误差改量(%) |
|  |  |  | 1次误差 | 2次误差 | 平均值 |  |
| Imax/ | 1.0 | 无 |  |  |  |  |
| Imax/ | 1.0 | 有 |  |  |  |  |

  - 奇次谐波影响

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

按如下图所示的线图过行或采用可产生所要求波形的其他试验设备进行

- 结果判定

在试验波形和标准波形下测得的百分误差改变量不得超过表1规定的改变量极限

| 表1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |  |
|  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |  |
| 0.5Ib（In） | 1.0 |  |  | 3.0 | 6.0 |  |

- 试验数据

| 表2判定条件：电能受奇次谐波影响误差改变量应小于％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 奇次谐波 | 电能误差(%) |  |  | 误差改量(%) |
|  |  |  | 1次 误差 | 2次 误差 | 平均值 |  |
| 0.5Ib（In） | 1.0 | 无 |  |  |  |  |
| 0.5Ib（In） | 1.0 | 有 |  |  |  |  |

  - 次谐波影响

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

按如下图所示的线图过行或采用可产生所要求波形的其他试验设备进行

- 结果判定

在试验波形和标准波形下测得的百分误差改变量不得超过表1规定的改变量极限

| 表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 各等级表允许的误差改变量(%) |  |  |  |
|  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 0.5Ib（In） | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |

- 试验数据

| 表2判定条件：电能受次谐波影响误差改变量应小于％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流值 | 功率因数 | 次谐波 | 电能误差(%) |  |  | 误差改量(%) |
|  |  |  | 1次 误差 | 2次 误差 | 平均值 |  |
| 0.5Ib（In） | 1.0 | 无 |  |  |  |  |
| 0.5Ib（In） | 1.0 | 有 |  |  |  |  |

  - 外磁场影响检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

- 试验方法

在电能表电压线路加Ib(In)，在功率因数为1的条件下，在电流线路通以Ib(In)，分别在无外加磁场情况下和磁感应强度为0.5mT的交流外磁场中，磁场频率应与电能表激励电源的频率相同，正弦波形。在最不利的方向和相位情况下，测量电能表误差。

- 结果判定

在无外加磁场情况下和磁感应强度为外部0.5mT磁感应强度影响下的电能表误差改变量不得超过表1规定的改变量极限

在以上试验的最恶劣的情况下，观测电能的内部程序是否出现紊乱，过后检查内部存储器的数据不应有丢失。

- 试验数据

交流外磁场影响试验

| 表2判定条件：交流外磁场影响误差改变量应不大于3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | 电压 | 电流 | 功率 因数 | 交流外磁场 | 电能误差(%) | 测试结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改变量(%) | 对性能的影响 | 结论 |
|  | Un | Ib | 1 | 无外磁场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5mT与电源同频 |  |  |  |  |

  - 恒定磁场影响检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合国网公司2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”要求。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.2由其它影响量引起的误差极限

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.2由其它影响量引起的误差极限

国网公司2012年发布的Q／GDW354-2012《智能电能表功能规范》

- 试验方法

电能表通以参比电压、参比电流，将50mm×50mm×50mm表面磁场强度为200mT的永久磁铁

分别放置在电能表正面、侧面、底面靠近电源模块的位置，每个平面试验持续20min，电能表应不死机、不黑屏；内置负荷开关的电能表，其负荷开关不应误动作，电能表计量误差改变量不超过1.0%。

将磁场分别在电能表正面、侧面靠近内置负荷开关的位置移动，负荷开关应不改变状态，连续发送5次拉合闸命令，负荷开关应正确动作,电能表计量误差改变量不超过1.0%。

将磁场分别放置在电能表正面、侧面、底面靠近计量采样单元的位置，在Ib、功率因数为1的计量误差改变量应不超过1.0%。

- 结果判定

在无外加磁场情况下和磁势为200mT强度影响下的电能表误差改变量不得超过下表规定的改变量极限。

| 表1恒定外磁场参数及允许的误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外磁场 | 电流值 | 功率 因数 | 磁场参数 | 各等级表允许的误差改变量(有功/无功，%) |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| 恒定 磁场 | Ib | 1.0 | 50mm×50mm×50mm表面磁场强度为200mT的永久磁铁作用于仪表规定的表面。 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

电能表应不死机、不黑屏，内置负荷开关的电能表，其负荷开关不应误动作，发拉合闸命令负荷开关应正确动作，电能表计量误差改变量不超过1.0%。

- 试验数据

恒定磁场影响试验

| 表2判定条件：恒定磁场影响误差改变量应不大于1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表号 | 电压 | 电流 | 功率 因数 | 交流外磁场 | 电能误差(%) | 测试结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改变量(%) | 对性能 的影响 | 结论 |
|  | Un | Ib | 1 | 无外磁场 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5mT与电源同频 |  |  |  |  |

- 电气要求检验

  - 功率消耗检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）7.1功率消耗

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）7.1功率消耗

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表7.1功率消耗

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表7.1功率消耗

- 试验方法

所有的测试都应在正常工作条件下进行，即通以三相参比电压、基本电流，显示器应在全显状态。电压线路的有功功耗宜用低功率因数瓦特表测量，电压线路的视在功耗宜用高内阻VA表测量，电流线路视在功耗宜用VA法测量，测量的准确度应优于5％。

- 结果判定

电压线路功耗：在参比温度、参比频率和三相电压等于额定值的条件下，每一电压线路的有功功率和视在功率消耗1.5W、6VA。

| 等级 |  |  | 辅助电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2S、0.5S | 1 | 2 | — |
| 1.5W、6VA（内部连接电源） | 1.5W、6VA | 1.5W、6VA | — |
| 0.5VA（外部连接电源） | / | / | 10VA |

电能表在无线通信状态下，电压线路附加的功率消耗不应超过8W

电流线路功耗：在基本电流、参比温度和参比频率下，电能表基本电流小于10A时每一电流线路的视

在功率消耗不应超过0.2VA，电能表基本电流大于或等于10A时每一电流线路的视在功率消耗不应超过0.4VA。

- 试验数据

| 电压线路加参比电压Un，电流线路加基本电流Ib，功率因素为1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | 电压线路功耗 |  |  |  | 电流线路功耗 |  |  |  |
|  | 有功损耗(W) (即CL311有功示值) |  | 视在功耗(VA) (即CL311视在示值) |  | 被检表电流示值(A) |  | 电压表示值(V) | 视在功耗(VA) |
| A相 | Pa |  | Sa |  | Ia |  |  |  |
| B相 | Pb |  | Sb |  | Ib |  |  |  |
| C相 | Pc |  | Sc |  | Ic |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电池功耗检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

设计要求

- 测试方法

内部时钟电池：在电能表上电和掉电情况下，分别用万用表、示波器测量内部时钟电池电流。

外部电池功耗测试：

电表工作状态：

（1）、上电状态；

（2）、电表不上电，超级电容放完电后，不唤醒稳态电流；

（3）、电表不上电，超级电容放完电后，唤醒的稳态电流；

（4）、电表不上电，超级电容放完电后，唤醒后再入休眠的稳态电流。

计算方法：根据以下参数计算分压电阻：两端的电压波形（另有excel文件计算，推荐示波器电压旋钮设置20mV,周期设置ms）、峰值电压，最大电流点脉宽，整个周期。

外部电池功耗测试：

通过示波器检测波形计算功耗方法：

电池规格：A mAh

电池回路测试用电阻阻值：B Ω

用万用表电流档测到的电流最小值：C uA

在电池回路电阻两端监测的波形的峰值：D mV

在电池回路电阻两端监测的波形的最大值的脉冲宽度：E ms

在电池回路电阻两端监测的波形的最小值的脉冲宽度：F ms

则电池功耗为：（单位为uA）

- 判定结果：

使用寿命不少于5年。

  - 电源电压工作范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.1.1电源电压影响

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.1.1电源电压影响试验

- 试验方法

| 规定的工作范围 | 0.9Un～1.1Un |
| --- | --- |
| 扩展的工作范围 | 0.8Un～1.15Un |
| 极限工作范围 | 0.0Un～1.15Un |

电能表处于工作及显示状态，调整电压分别为极限工作范围上限和下限值（0.7Un和1.3Un），观察：a)显示是否正常；b)通讯是否正常；c）内存是否正常；d)通过脉冲输出识别信号的显示，确定是否正常计数；e)是否能按预置时段转换；f)测量秒信号是否准确。

- 结果判定

电能表在电压改变的允许极限范围内，程序运行正常，内存不应丢失，且各项数据的显示应正常。

电压在规定工作范围内变化时引起的允许误差改变量极限应满足GB/T17215.301—2007的相关要求。

电压在0.8Un～0.9Un和1.1Un～1.15Un范围内改变时引起的允许误差改变量，应不超过其规定工作范围内允许误差改变量极限值的3倍；当电压低于80％额定电压时，电能表的误差可在+10％～100％的范围内变化。

- 试验数据

| 检查项目 |  |  |  | 极限电压 | 数据或结果描述(正常/异常) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示功能 |  |  |  | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
| 通讯功能 |  |  | RS485 | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
|  |  |  | 红外 | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
| 秒信号是否准确 |  |  |  | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
| 正常计数 |  |  |  | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
| 时段切换 |  |  |  | 130%Un | 试验前当前费率 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后当前费率 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前当前费率 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后当前费率 |  |
| 内 存 是 否 正 常 | 表号 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 正向有功电能量 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 循显时间 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 第一日时段表 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 编程次数 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 日期 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  | 需量清零次数 |  |  | 130%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
|  |  |  |  | 70%Un | 试验前数据 |  |
|  |  |  |  |  | 试验后数据 |  |
| 日计时误差 |  |  |  | 130%Un |  |  |
|  |  |  |  | 70%Un |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

  - 电压暂降和短时中断

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.1.2电压暂降和短时中断

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.1.17.1.2电压暂降和短时中断

- 试验方法

—电压线路和辅助线路加参比电压；—电流线路无电流。电压中断：ΔU=100%Un；—中断时间：1s；—中断次数：3次；—中断之间的恢复时间：50ms。见图2。电压中断为：ΔU=100%Un—中断时间：20ms；—中断次数：1次。见图3。电压降落：ΔU=50%Un；—降落时间：1min；—降落次数：1次。见图4.

50ms

50ms

图2：电压中断：ΔU=100%U，1s

t

Un

1

0

1s

1s

1s

20ms

图3：电压中断：ΔU=100%U，20ms

t

Un

1

0

图4：电压降落：ΔU=50%U，1Min

0.5

1Min

t

Un

1

0

- 结果判定

电压中断和电压降落后，不应使计度器产生大于x(kWh)的改变，测试输出不应产生大于N个脉冲信号。X和N值有下式计算：

x=m×Un×Imax×10-6

N=x×C

式中：m——测量单元数；

Un——参比电压，V；

Imax——最大电流，A。

C——电表常数。

当电压恢复后，仪表应能正常工作，其准确度仍应满足要求。

- 试验数据

附录：

| 表2电压跌落和短时中断影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压线路和辅助线路加参比电压，电流线路无电流。 | 试验项目 | 电压中断或 跌落幅度 | 电压中断或跌落时间 | 电压中断或跌落次数 | 间隔时间 |  | 试验前有功总电量 | 试验后有功总电量 | 有功总电量改变量 | 输出脉冲数 | 死机现象 |  | 试验结果 |
|  | 1 | 100%Un | 1s | 3 | 50ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 100%Un | 20ms | 1 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 50%Un | 1min | 1 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压线路加参比电压，电流线路加基本电流。功率因素为1 | RS485通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊试验现象： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 电压缓升缓降试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

多功能电能表定型鉴定大纲7.3.2.3电压逐渐变化

- 试验方法

多功能电能表在电压线路加参比电压，电流线路输入基本电流的工作状态下进行下列试验：

a)在5s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，然后再以同样的时间从0V均匀地上升到参比电压。重复两次（标准）。

b)在60s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，然后再以同样的时间从0V均匀地上升到参比电压。重复两次（标准）。

- 在1s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留10s，然后再以1s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在1s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留1s，然后再以1s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留1s后重新开始，重复100次

- 在1s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留10s，然后再以1s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在1s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留120s，然后再以1s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在5s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留10s，然后再以5s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在5s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留1s，然后再以5s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在5s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留10s，然后再以5s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在5s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留120s，然后再以5s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次

- 60s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留10s，然后再以60s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 60s时间内，电压从参比电压均匀地下降到0V，停留1s，然后再以60s的时间从0V均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在60s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留10s，然后再以60s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次。

- 在60s时间内，电压从参比电压均匀地下降到临界工作电压，停留120s，然后再以60s的时间从临界工作电压均匀地上升到参比电压,停留10s后重新开始，重复100次

- 结果判定

在电压缓慢升、降过程中电能表应不发生死机或数据丢失等异常情况。

- 试验数据

附录：试验表格

| 方式一：CL303功率源调压方式(试验时施加电流：I=IbCosΦ=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  | 电表无电池 |  |  |  | 电表带电池 |  |  |  |  |
|  |  | 原始数据 | 试验后数据 |  |  | 原始数据 | 试验后数据 |  |  |  |
|  |  |  | 电压降落 时间：5s | 电压降落 时间：60s |  |  | 电压降落 时间：5s |  | 电压降落 时间：60s |  |
| 表号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循现时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一日时段表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编程次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需量清零次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向有功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向有功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向无功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向无功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS485通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度 | I=Ib CosΦ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Ib CosΦ=0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Imax CosΦ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Imax CosΦ=0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方式二：调压器调压方式(试验时施加电流：I=0CosΦ=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验项目 |  | 电表无电池 |  |  | 电表带电池 |  |  |  |  |  |
|  |  | 原始数据 | 试验后数据 |  | 原始数据 |  |  | 试验后数据 |  |  |
|  |  |  | 电压降落 时间：5s | 电压降落 时间：60s |  |  |  | 电压降落 时间：5s |  | 电压降落 时间：60s |
| 表号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 循现时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一日时段表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编程次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需量清零次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向有功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向有功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向无功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向无功电能量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS485通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精度 | I=Ib CosΦ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Ib CosΦ=0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Imax CosΦ=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I=Imax CosΦ=0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 短时过电流影响试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）7.2短时过电流影响

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）7.2短时过电流影响

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表7.2短时过电流影响

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表7.2短时过电流影响

- 试验方法

直接接入式电能表:经受30Imax（允差为+0～10％）的短时过电流试验后，电能表应无损坏，正常工作，且误差改变量不超过1.5％（I=Ib,cos=1.0）；施加时间为额定频率的半个周期。

经互感器接入式电能表:经受20Imax，施加时间为0.5秒；短时过电流试验后，电能表应无损坏，正常工作，且误差改变量不超过1.5％（I=In,cos=1.0）。

- 结果判定

试验后，电能表应无损坏，正常工作，且误差改变量不超过1.5％（I=Ib,cos=1.0）

- 试验数据

附录：

| 检查项目 | 显示功能 | 通讯功能 |  | 计量功能(I=Ib(In)100%UnCosφ=1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RS485 | 红外 | 试验前误差 | 试验后误差 | 误差改变量 |
| 试验现象和数据 |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

  - 自热试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）7.3自热影响实验

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）7.3自热影响实验

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表7.3自热影响实验

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表7.3自热影响实验

- 试验方法

电流线路无电流，电压线路接参比电压至少4h（0.2s、0.5s级）、2h（1级）和1h（2级）后，在电流线路中施加最大电流，在功率因数为1的条件下,施加电流后立即测量电能表误差，接着以足够短的时间间隔准确地画出作为时间函数的误差变化曲线。此项试验至少应进行1h，直到在20min内误差变化不大于0.2%（1和2级表）时为止。

在功率因数为0.5L时重复上述试验。

- 结果判定

由自热引起的误差改变量不应超过给出的值。

自热引起的误差改变量

| 电流 | 功率因数 | 自热引起的误差改变量(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2s级 | 0.5s级 | 1级 | 2级 |
| Imax | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
|  | 0.5L | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.5 |

- 试验数据

| U=Un I=Imax cos=1 | 时间(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U=Un I=Imax cos=0.5L | 时间(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 732 | 74 | 76 | 78 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间(min) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
|  | 误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差改变量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 温升试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.2温升

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.1.17.2温升

- 试验方法

每一电流线路通以最大电流，每一电压线路施加115%参比电压，在环境温度为40℃时，其外壳表面的温升不应超过25K，线圈温升不应超过60K，电能表不应损坏，工作正常，绝缘性能仍满足要求。

在2h试验期间，电能表不应位于通风或阳光辐射处。

试验后，电能表不应出现损坏，并满足绝缘性能试验。

- 结果判定

试验后，其外壳表面的温升不应超过25K，线圈温升不应超过60K。各部件不应出现损坏，工作应正常，绝缘性能仍应符合要求。

- 试验数据

附录：

| 温升试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 电流 | 环境温度 | 工作时间 | 外壳表面 温升(K) | 线圈温升(K) | 工作是否正常 |  |  | 绝缘性能 良好 |
|  |  |  |  |  |  | 显示功能 | 通讯功能 | 计量功能 |  |
| 115%Un | Imax | 40℃ | 2h |  |  |  |  |  |  |
| 结论 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 接地故障检验

- 适用范围

本试验标准适用于科陆电子科技股份有限公司开发和生产的各系列电子式三相四线互感器电能表。

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.4抗接地故障能力

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.9防尘和防水试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.4抗接地故障能力试验

- 试验方法

对三相四线经互感器工作的，并且接入非有效接地系统或中性点不接地的星形配电网上的电能表（在接地故障及线对地产生10％过电压情况下，没有接地的两线对地电压将会达到1.9倍的额定电压）规定有下述要求：

在三线中的某一线上进行模拟接地故障状态的试验中，各线电压提高至标称电压的1.1倍历时4h。试验时，电能表的中性端与电能表试验设备（MTE）的地端断开，并与MTE中模拟接地故障的一端连接。这时，没有接地的两电压端的电压则为相电压的1.9倍。试验时，电流线路设定电流为0.5In，功率因数为1、对称性负载。试验后，电能表不应出现损坏，并且应正确工作。

- 结果判定

试验后，电能表不应出现损坏，并且能正常工作。当电能表恢复到标称工作温度时，误差变化量不应超过定。

| 电流值 | 功率因数 | 各等级仪表的误差改变量（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| Ib | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |

- 试验数据

| 试验电压(V) |  |  |  | 持续时间(h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 误差(U=UnI=IbCosφ=1) |  |  | 三相电压输出 |  |  | 显示 | 通讯 | 结论 |
|  |  |  |  | A相 | B相 | C相 |  |  |  |
| 试验前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验后 |  | 改变量% |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 功能检验

  - 电能计量功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

《多功能电能表定型鉴定大纲》

- 技术要求

CL700-3B型电能表电能按其计量方式可分为10种：总有功电能、正向有功电能、反向有功电能、总无功电能、正向无功电能、反向无功电能、Ⅰ象限无功电能、Ⅱ象限无功电能、Ⅲ象限无功电能、Ⅳ象限无功电能。每种电能在计量时又按费率分时计量，可分为：总电能（合计）、费率1（尖）电能、费率2（峰）电能、费率3（平）电能、费率4（谷）电能、费率5电能、费率6电能、费率7电能、费率8电能共9类分时电能，其中总=尖+峰+平+…+费率8。因此，1个电能数据块共有10*9个数据。

本试验主要检验上述所有电能计量是否准确。试验时采用比对法，将A型表与B型表同时作下述试验而后比较两者对应电能计量值是否相同。系统默认：

Ⅰ象限有功：正向感性

Ⅱ象限有功：反向容性

Ⅲ象限有功：反向感性

Ⅳ象限有功：正向容性

其计数器示值（增量）的组合误差应符合式（1）的规定。

(1)

式中：	——该时间内，电子显示器总电能计数器的电能增量；

——该时间内，各费率时段对应的计数器的电能增量。

β——计数器小数位数，n——n个费率。

本试验同时完成最大需量计量检查。

- 试验方法

定义电量计量表达式：

被检表CL700-3B计量模式设置：

总有功=Ⅰ象限有功+Ⅱ象限有功+Ⅲ象限有功+Ⅳ象限有功。

正向有功=Ⅰ象限有功+Ⅳ象限有功。

反向有功=Ⅱ象限有功+Ⅲ象限有功。

总无功=Ⅰ象限无功+Ⅱ象限无功+Ⅲ象限无功+Ⅳ象限无功。

正向无功=Ⅰ象限无功+Ⅱ象限无功。

反向无功=Ⅲ象限无功+Ⅳ象限无功。

标准表CL700A计量模式设置：

正向有功=正向有功。

正向无功=Ⅰ象限无功+Ⅱ象限无功。

反向无功=Ⅲ象限无功+Ⅳ象限无功。

费率参数设置如下：

| 设置量 | 设置内容 |
| --- | --- |
| 年时区数 | 1，时区起始日期03月01日，时段表1 |
| 日时段表数 | 1 |
| 费率数 | 8 |
| 日时段 | 日时段（每日切换数）为8 |
| 1时段表 | 第1时段起始时间及费率：00：00---------1 |
|  | 第2时段起始时间及费率：01：20---------2 |
|  | 第3时段起始时间及费率：02：40---------3 |
|  | 第4时段起始时间及费率：04：00---------4 |
|  | 第5时段起始时间及费率：05：20---------5 |
|  | 第6时段起始时间及费率：06：40---------6 |
|  | 第7时段起始时间及费率：08：00---------7 |
|  | 第8时段起始时间及费率：09：20---------8 |

试验前将A型表与B型表的电能、最大需量、最大需量发生时间清零。保证电能底度为0。

设置需量参数：滑差式，需量周期15min，滑差时间1min。

将电表日期均设置为当前日期，按表格9.1输出电流，每过20min（因为需量周期为15min）按要求调节电流和功率因数。记录各时段的有功功率和无功功率。

根据有功功率和无功功率估算各时段有功电能估值、无功电能估值。

- 结果判定

各试验电量数据误差应满足电表精度等级要求。

组合误差应符合式（1）的规定。

- 试验数据

具体试验数据见附录

| 表9.1电能计量功能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 电流 | cos | sin | 费率 | 有功功率 （标准表） | 无功功率 （标准表） | 有功电能估算值及符号 |  | 无功电能估算值及符号 |  | 备注 |
| 00:00 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 1 |  |  |  | +A1 |  | +RL1 |  |
| 00:20 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 1 |  |  |  | +A1 |  | -RC1 |  |
| 00:40 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 1 |  |  |  | -A1 |  | -RL1 |  |
| 01:00 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 1 |  |  |  | -A1 |  | +RC1 |  |
| 01:20 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 2 |  |  |  | +A2 |  | +RL2 |  |
| 01:40 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 2 |  |  |  | +A2 |  | -RC2 |  |
| 02:00 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 2 |  |  |  | -A2 |  | -RL2 |  |
| 02:20 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 2 |  |  |  | -A2 |  | +RC2 |  |
| 02:40 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 3 |  |  |  | +A3 |  | +RL3 |  |
| 03:00 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 3 |  |  |  | +A3 |  | -RC3 |  |
| 03:20 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 3 |  |  |  | -A3 |  | -RL3 |  |
| 03:40 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 3 |  |  |  | -A3 |  | +RC3 |  |
| 04:00 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 4 |  |  |  | +A4 |  | +RL4 |  |
| 04:20 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 4 |  |  |  | +A4 |  | -RC4 |  |
| 04:40 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 4 |  |  |  | -A4 |  | -RL4 |  |
| 05:00 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 4 |  |  |  | -A4 |  | +RC4 |  |
| 05:20 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 5 |  |  |  | +A5 |  | +RL5 |  |
| 05:40 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 5 |  |  |  | +A5 |  | -RC5 |  |
| 06:00 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 5 |  |  |  | -A5 |  | -RL5 |  |
| 06:20 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 5 |  |  |  | -A5 |  | +RC5 |  |
| 06:40 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 6 |  |  |  | +A6 |  | +RL6 |  |
| 07:00 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 6 |  |  |  | +A6 |  | -RC6 |  |
| 07:20 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 6 |  |  |  | -A6 |  | -RL6 |  |
| 07:40 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 6 |  |  |  | -A6 |  | +RC6 |  |
| 08:00 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 7 |  |  |  | +A7 |  | +RL7 |  |
| 08:20 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 7 |  |  |  | +A7 |  | -RC7 |  |
| 08:40 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 7 |  |  |  | -A7 |  | -RL7 |  |
| 09:00 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 7 |  |  |  | -A7 |  | +RC7 |  |
| 09:20 | 0.7Imax | 0.5L | 0.866L | 8 |  |  |  | +A8 |  | +RL8 |  |
| 09:40 | 0.8Imax | 0.5C | -0.866C | 8 |  |  |  | +A8 |  | -RC8 |  |
| 10:00 | 0.9Imax | -0.5L | -0.866L | 8 |  |  |  | -A8 |  | -RL8 |  |
| 10:20 | 1.0Imax | -0.5C | 0.866C | 8 |  |  |  | -A8 |  | +RC8 |  |

注1：表中有功功率单位kw,无功功率单位kvar,有功电能单位Kwh,无功功率单位kvarh.

注2：表中的有功电能估值、无功电能估值是根据实测有功功率、实测无功功率和时间计算得到的值。

计算方法如下：A=P×15min=0.25×10-3PkWh；R=Q×15min=0.25×10-3Qkvarh。

| 表9.2CL700-3B型电表电能计量与估算值比较 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 当前 电量 |  | 最大需量 | 最大需量 发生时间 | 组合 误差 | 估算 电量 | 估算表达式 |
|  |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 总有功尖 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A1) |
| 总有功峰 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A2) |
| 总有功平 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A3) |
| 总有功谷 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A4) |
| 总有功费率5 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A5) |
| 总有功费率6 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A6) |
| 总有功费率7 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A7) |
| 总有功费率8 |  |  |  |  |  |  | Σ(±A8) |
| 备注：总有功总=Σ(±A1)+Σ(±A2)+Σ(±A3)+Σ(±A4)+Σ(±A5)+Σ(±A6)+Σ(±A7)+Σ(±A8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 正向有功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 正向有功尖 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A1) |
| 正向有功峰 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A2) |
| 正向有功平 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A3) |
| 正向有功谷 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A4) |
| 正向有功费率5 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A5) |
| 正向有功费率6 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A6) |
| 正向有功费率7 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A7) |
| 正向有功费率8 |  |  |  |  |  |  | Σ(+A8) |
| 备注：正向有功总=(+A1)+(+A2)+(+A3)+(+A4)+(+A5)+(+A6)+(+A7)+(+A8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向有功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 反向有功尖 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A1) |
| 反向有功峰 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A2) |
| 反向有功平 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A3) |
| 反向有功谷 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A4) |
| 反向有功费率5 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A5) |
| 反向有功费率6 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A6) |
| 反向有功费率7 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A7) |
| 反向有功费率8 |  |  |  |  |  |  | Σ(-A8) |
| 备注：反向有功总=(-A1)+(-A2)+(-A3)+(-A4)+(-A5)+(-A6)+(-A7)+(-A8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 总无功尖 |  |  |  |  |  |  | （±RL1）+（±RC1） |
| 总无功峰 |  |  |  |  |  |  | （±RL2）+（±RC2） |
| 总无功平 |  |  |  |  |  |  | （±RL3）+（±RC3） |
| 总无功谷 |  |  |  |  |  |  | （±RL4）+（±RC4） |
| 总无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （±RL5）+（±RC5） |
| 总无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （±RL6）+（±RC6） |
| 总无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （±RL7）+（±RC7） |
| 总无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （±RL8）+（±RC8） |
| 备注：总无功总=（±RL1）+（±RC1）+（±RL2）+（±RC2）+（±RL3）+（±RC3）+（±RL4）+（±RC4） +（±RL5）+（±RC5）+（±RL6）+（±RC6）+（±RL7）+（±RC7）+（±RL8）+（±RC8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 正向无功尖 |  |  |  |  |  |  | （+RL1）+（+RC1） |
| 正向无功峰 |  |  |  |  |  |  | （+RL2）+（+RC2） |
| 正向无功平 |  |  |  |  |  |  | （+RL3）+（+RC3） |
| 正向无功谷 |  |  |  |  |  |  | （+RL4）+（+RC4） |
| 正向无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （+RL5）+（+RC5） |
| 正向无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （+RL6）+（+RC6） |
| 正向无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （+RL7）+（+RC7） |
| 正向无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （+RL8）+（+RC8） |
| 备注：正向无功总=（+RL1）+（+RC1）+（+RL2）+（+RC2）+（+RL3）+（+RC3）+（+RL4）+（+RC4） +（+RL5）+（+RC5）+（+RL6）+（+RC6）+（+RL7）+（+RC7）+（+RL8）+（+RC8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 反向无功尖 |  |  |  |  |  |  | （-RL1）+（-RC1） |
| 反向无功峰 |  |  |  |  |  |  | （-RL2）+（-RC2） |
| 反向无功平 |  |  |  |  |  |  | （-RL3）+（-RC3） |
| 反向无功谷 |  |  |  |  |  |  | （-RL4）+（-RC4） |
| 反向无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （-RL5）+（-RC5） |
| 反向无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （-RL6）+（-RC6） |
| 反向无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （-RL7）+（-RC7） |
| 反向无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （-RL8）+（-RC8） |
| 备注：反向无功总=（-RL1）+（-RC1）+（-RL2）+（-RC2）+（-RL3）+（-RC3）+（-RL4）+（-RC4） +（-RL5）+（-RC5）+（-RL6）+（-RC6）+（-RL7）+（-RC7）+（-RL8）+（-RC8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 象限1无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 象限1无功尖 |  |  |  |  |  |  | （+RL1） |
| 象限1无功峰 |  |  |  |  |  |  | （+RL2） |
| 象限1无功平 |  |  |  |  |  |  | （+RL3） |
| 象限1无功谷 |  |  |  |  |  |  | （+RL4） |
| 象限1无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （+RL5） |
| 象限1无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （+RL6） |
| 象限1无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （+RL7） |
| 象限1无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （+RL8） |
| 备注：象限1无功总=（+RL1）+（+RL2）+（+RL3）+（+RL4）+（+RL5）+（+RL6）+（+RL7）+（+RL8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 象限2无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 象限2无功尖 |  |  |  |  |  |  | （+RC1） |
| 象限2无功峰 |  |  |  |  |  |  | （+RC2） |
| 象限2无功平 |  |  |  |  |  |  | （+RC3） |
| 象限2无功谷 |  |  |  |  |  |  | （+RC4） |
| 象限2无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （+RC5） |
| 象限2无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （+RC6） |
| 象限2无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （+RC7） |
| 象限2无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （+RC8） |
| 备注：象限2无功总=（+RC1）+（+RC2）+（+RC3）+（+RC4）+（+RC5）+（+RC6）+（+RC7）+（+RC8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 象限3无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 象限3无功尖 |  |  |  |  |  |  | （-RL1） |
| 象限3无功峰 |  |  |  |  |  |  | （-RL2） |
| 象限3无功平 |  |  |  |  |  |  | （-RL3） |
| 象限3无功谷 |  |  |  |  |  |  | （-RL4） |
| 象限3无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （-RL5） |
| 象限3无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （-RL6） |
| 象限3无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （-RL7） |
| 象限3无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （-RL8） |
| 备注：象限3无功总=（-RL1）+（-RL2）+（-RL3）+（-RL4）+（-RL5）+（-RL6）+（-RL7）+（-RL8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 象限4无功总 |  |  |  |  |  |  | 见备注 |
| 象限4无功尖 |  |  |  |  |  |  | （-RC1） |
| 象限4无功峰 |  |  |  |  |  |  | （-RC2） |
| 象限4无功平 |  |  |  |  |  |  | （-RC3） |
| 象限4无功谷 |  |  |  |  |  |  | （-RC4） |
| 象限4无功费率5 |  |  |  |  |  |  | （-RC5） |
| 象限4无功费率6 |  |  |  |  |  |  | （-RC6） |
| 象限4无功费率7 |  |  |  |  |  |  | （-RC7） |
| 象限4无功费率8 |  |  |  |  |  |  | （-RC8） |
| 备注：象限4无功总=（-RC1）+（-RC2）+（-RC3）+（-RC4）+（-RC5）+（-RC6）+（-RC7）+（-RC8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

| 表9.3A型电能表电能计量记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 当前电量 | 最大需量 | 最大需量发生时间 | 电能误差(EA-EB)/EA%100 EA——A型表电量；EB——B型表电量 |
| 总有功总 |  |  |  |  |
| 总有功尖 |  |  |  |  |
| 总有功峰 |  |  |  |  |
| 总有功平 |  |  |  |  |
| 总有功谷 |  |  |  |  |
| 总有功费率5 |  |  |  |  |
| 总有功费率6 |  |  |  |  |
| 总有功费率7 |  |  |  |  |
| 总有功费率8 |  |  |  |  |
| 正向有功总 |  |  |  |  |
| 正向有功尖 |  |  |  |  |
| 正向有功峰 |  |  |  |  |
| 正向有功平 |  |  |  |  |
| 正向有功谷 |  |  |  |  |
| 正向有功费率5 |  |  |  |  |
| 正向有功费率6 |  |  |  |  |
| 正向有功费率7 |  |  |  |  |
| 正向有功费率8 |  |  |  |  |
| 反向有功总 |  |  |  |  |
| 反向有功尖 |  |  |  |  |
| 反向有功峰 |  |  |  |  |
| 反向有功平 |  |  |  |  |
| 反向有功谷 |  |  |  |  |
| 反向有功费率5 |  |  |  |  |
| 反向有功费率6 |  |  |  |  |
| 反向有功费率7 |  |  |  |  |
| 反向有功费率8 |  |  |  |  |
| 总无功总 |  |  |  |  |
| 总无功尖 |  |  |  |  |
| 总无功峰 |  |  |  |  |
| 总无功平 |  |  |  |  |
| 总无功谷 |  |  |  |  |
| 总无功费率5 |  |  |  |  |
| 总无功费率6 |  |  |  |  |
| 总无功费率7 |  |  |  |  |
| 总无功费率8 |  |  |  |  |
| 正向无功总 |  |  |  |  |
| 正向无功尖 |  |  |  |  |
| 正向无功峰 |  |  |  |  |
| 正向无功平 |  |  |  |  |
| 正向无功谷 |  |  |  |  |
| 正向无功费率5 |  |  |  |  |
| 正向无功费率6 |  |  |  |  |
| 正向无功费率7 |  |  |  |  |
| 正向无功费率8 |  |  |  |  |
| 反向无功总 |  |  |  |  |
| 反向无功尖 |  |  |  |  |
| 反向无功峰 |  |  |  |  |
| 反向无功平 |  |  |  |  |
| 反向无功谷 |  |  |  |  |
| 反向无功费率5 |  |  |  |  |
| 反向无功费率6 |  |  |  |  |
| 反向无功费率7 |  |  |  |  |
| 反向无功费率8 |  |  |  |  |
| 象限1无功总 |  |  |  |  |
| 象限1无功尖 |  |  |  |  |
| 象限1无功峰 |  |  |  |  |
| 象限1无功平 |  |  |  |  |
| 象限1无功谷 |  |  |  |  |
| 象限1无功费率5 |  |  |  |  |
| 象限1无功费率6 |  |  |  |  |
| 象限1无功费率7 |  |  |  |  |
| 象限1无功费率8 |  |  |  |  |
| 象限2无功总 |  |  |  |  |
| 象限2无功尖 |  |  |  |  |
| 象限2无功峰 |  |  |  |  |
| 象限2无功平 |  |  |  |  |
| 象限2无功谷 |  |  |  |  |
| 象限2无功费率5 |  |  |  |  |
| 象限2无功费率6 |  |  |  |  |
| 象限2无功费率7 |  |  |  |  |
| 象限2无功费率8 |  |  |  |  |
| 象限3无功总 |  |  |  |  |
| 象限3无功尖 |  |  |  |  |
| 象限3无功峰 |  |  |  |  |
| 象限3无功平 |  |  |  |  |
| 象限3无功谷 |  |  |  |  |
| 象限3无功费率5 |  |  |  |  |
| 象限3无功费率6 |  |  |  |  |
| 象限3无功费率7 |  |  |  |  |
| 象限3无功费率8 |  |  |  |  |
| 象限4无功总 |  |  |  |  |
| 象限4无功尖 |  |  |  |  |
| 象限4无功峰 |  |  |  |  |
| 象限4无功平 |  |  |  |  |
| 象限4无功谷 |  |  |  |  |
| 象限4无功费率5 |  |  |  |  |
| 象限4无功费率6 |  |  |  |  |
| 象限4无功费率7 |  |  |  |  |
| 象限4无功费率8 |  |  |  |  |

  - 最大需量功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

《多功能电能表定型鉴定大纲》

- 技术要求

1)、在指定的时间区间内(一般为一个月)，测量单向或双向最大需量，分时段最大需量及其出现的日期和时间并储存其数据。

2)、至少能储存上一个月或上一个抄表周期的数据，数据转存分界时间为每月月末24时（月初零时）或其他抄表日的任意时刻。转存的同时当月的最大需量值应自动复零，对非指定的抄表日，抄表时数据不转存，最大需量也不复零。

3)、需量周期可在5，10，15，30，60min中选择，滑差式需量周期的滑差时间可在1，2，3，5min中选择。需量周期应为滑差时间的整数倍5倍及以上。

4)、最大需量值除每月月末24时（月初零时）或其他指定时刻能自动复零外，应有手动（或抄表器）复零，但最大需量复零装置必须有防止非授权人操作的措施。

5)、电能表应提供最大需量检测措施，如需量周期结束指示等。

- 试验方法

1)、选择一个常用的最大需量测量周期和滑差时间，将电能表的日历调整为某月月末的23:40左右，通入额定电压，标定电流运行，记录当月和上月的最大需量值及其出现的日期和时间。当运行过零点后，检查电能表的显示，当月的最大需量值应自动复零，当月值应转存为上月或上一个抄表周期的值，检查最大需量值及其出现的日期和时间

2)、检查非抄表日抄表时最大需量数据不转存，其值也不应复零

3)、检查最大需量复零方式和复零累加次数：

手动复零：利用使用说明书提供的操作方法进行操作，利用手动复零按钮复位功能；复零后，检查当月最大需量是否清零并存入上月寄存器以及复零次数记录器次数的累加。

自动复零：将日历调节至当年当月末的最后一日，时钟调至23：59：00，待一分钟后，检验电能表最大需量的复零状况及复零次数的累加。

用抄表器或PC机复零：利用抄表器或PC机提供的程序进行复零，复零后，检查当月最大需量是否清零并存入上月寄存器以及复零次数记录器次数的累加。

注：复零前若最大需量为零，应运行电表适当时间，确保最大需量不为零

4)、检查最大需量复零装置的防止非授权人操作的措施，

5)、检查电能表是否具有供最大需量检测用的措施，使用脉冲计数器测量最大需量周期结束脉冲并记录出现时间

6)、对最大需量的积算周期，滑差时间进行组合检查，需量周期在5，10，15，30，60min中选择，滑差式需量周期的滑差时间在1，2，3，5min中选择，读取需量数据

7)、最大需量测量方式的检查：按以下方法检查，需量测量周期为15min，电能表施加额定电压，cosφ=1.0,开始时间在0～7.5min时，通入0.5Imax，在7.5～22.5min时，通入Imax，在22.5～30min时，将电流降至0.5Imax，再连续运行30min后：

区间式计量的最大需量显示约为0.75Pmax(kW)

滑差式计量的最大需量显示约为Pmax(kW)

Pmax=×U线×Imax（三相三线）

Pmax=3×U相×Imax（三相四线）

- 结果判定

试验结果应符合第6条的规定。

- 试验数据

具体试验数据见附录

| 最大需量转存(U=Un，I=Ib，cosφ=0.5L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 转存前 |  |  |  | 转存后 |  |  |  |
|  | 正向有功最大需量 |  | 正向无功最大需量 |  | 正向有功最大需量 |  | 正向无功最大需量 |  |
|  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 |
| 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 非抄表日抄表(U=Un，I=Ib，cosφ=0.5L) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 抄表前 |  |  |  | 抄表后 |  |  |  |
|  | 正向有功最大需量 |  | 正向无功最大需量 |  | 正向有功最大需量 |  | 正向无功最大需量 |  |
|  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量kvar) | 出现日期时间 |
| 本月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 需量复零(U=Un,I=Ib,cosφ=0.5L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复零方式 | 复零前 |  |  |  |  | 复零后 |  |  |  |  |
|  | 本月正向有功最大需量 |  | 本月正向无功最大需量 |  | 复零次数 | 本月正向有功最大需量 |  | 本月正向无功最大需量 |  | 复零次数 |
|  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 |  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 |  |
| 自动复零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄表器复零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC机复零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 需量复零授权(U=Un，I=Ib，cosφ=0.5L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复零方式 | 复零前 |  |  |  |  | 复零后 |  |  |  |  |
|  | 本月正向有功最大需量 |  | 本月正向无功最大需量 |  | 复零次数 | 本月正向有功最大需量 |  | 本月正向无功最大需量 |  | 复零次数 |
|  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 |  | 最大需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kvar) | 出现日期时间 |  |
| 密码错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件开关无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 需量周期结束脉冲(U=Un，I=Ib，cosφ=1.0)，需量周期=15min，滑差周期=1min |  |
| --- | --- |
| 脉冲出现序号 | 脉冲出现时间 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

| 周期，滑差时间进行组合检查(U=Un，I=Ib，cosφ=1.0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需量周期(min) | 滑差时间(min) | 正向有功最大需量 |  |  |  |
|  |  | 第一个非零需量(kW) | 出现日期时间 | 最大需量(kW) | 出现日期时间 |
| 60 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 30 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |

| 最大需量测量方式的检查(U=Un，cosφ=1.0，需量周期=15min) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需量测量方式 | 正向有功最大需量(kW) | 出现日期时间 |
| 区间式 |  |  |
| 滑差式 |  |  |

  - 费率和时段功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

《多功能电能表定型鉴定大纲》

- 技术要求

1)、电能表应具有日历，计时和闰年自动切换等功能。日历和时间的改变应有防止非授权人操作的措施。

2)、24h内至少具有可以任意编程的四种费率和八个时段。

3)、最多有14个时区，12套不同的日时段表，每个日时段表最大可切换14个时段。最多有8种费率，前四种费率定义为尖、峰、平、谷。

4)、可配置最多28个公共假日及其日时段表号。

5)、可配置周休日及其日时段表号。

6)、可在电表中预设备用（第二套）时段参数及其生效时间，满足用户在将来某一设定时间同时更改所有在运行电能表费率时段的需要。

7)、提供三级时段转换控制：节假日、周休日、时区。时段控制的优先顺序从高到低为：节假日、周休日、时区。

8)、所有时段参数均可通过PC机管理软件或掌上电脑配置，均可通过电表液晶，以按键的方式察看。

9)、电表液晶实时显示当前运行时段表号、当前运行费率。

5.3.5试验方法

1)、任选百年历（公历）的某一闰年的年份，预先将电能表设置到闰年的年份和2月28日23:58，观察电能表运行2min后，是否正确地切换到2月29日，并将数据填入表9.1。

2)、检查电能表的多季节时段程序：按制造厂要求，将电能表编入其最大季节时段程序数，用改变日历时钟的办法，快速检查电能表季节时段程序是否到达预定的时间时，切换到预定的程序下运行，设置季节时段参数并填入试验数据。

3)、时段切换检查：以电能表最小编程间隔和最大时段切换数，按尖峰、峰、平、谷进行时段交替编制。并由人工按时抄录时段的切换时间，如果切换时间有误，应检查时段编制是否正确，时钟的时间是否正确，设置日时段参数并填入试验数据。

4)、首先将电表的费率和时段参数设为出厂值，预设所有费率和时段参数并读出，比较参数是否正确，设置日时段参数并填入试验数据。

5)、将时区数和节假日数都设置为1，周休日状态字设为3E，设置时段参数和电能表时间，检查时段控制的优先顺序。

6)、将时段参数设置为出厂参数值，置备用时段参数及其生效时间，将电能表时间设置为生效时间前5分钟，等待5分钟后，检查电能表当前的时段参数是否已更改为备用时段参数

5.3.6结果判定

电表应能按预置要求进行切换，所有费率和时段参数应能正确进行读写。

- 试验数据

具体试验数据见附录

| 百年历检查(U=Un，I=Ib，cosφ=1.0) |  |
| --- | --- |
| 设置电表时间 | 2min后电表时间 |
| 2008，2，2823:58 |  |

| 表9.4所有费率和时段参数读写检查(U=Un,I=Ib,cosφ=1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段参数 |  | 时段参数值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编程前参数值 |  | 编程 参数值 | 编程后参数值 |  | 是否切换 |  |
| 类别 | 序号 | 485读 | 按键读 |  | 485读 | 按键读 | 485读 | 按键读 |
| 时段参数最大值 | 年时区数 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 时段表数 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 日时段 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 费率数 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 节假日数 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 时区 | 1 |  |  | 081001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 081102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 081203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 081304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 081405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 081506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 081607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 081708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 081809 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 081910 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 082011 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 082112 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 082201 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 082302 |  |  |  |  |
| 第一时段表 | 1 |  |  | 011001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 011102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 011203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 011304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 011405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 011506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 011607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 011708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 011801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 011902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 012003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 012104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 012205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 012306 |  |  |  |  |
| 第二时段表 | 1 |  |  | 021001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 021102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 021203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 021304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 021405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 021506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 021607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 021708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 021801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 021902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 022003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 022104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 022205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 022306 |  |  |  |  |
| 第三时段表 | 1 |  |  | 031001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 031102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 031203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 031304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 031405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 031506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 031607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 031708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 031801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 031902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 032003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 032104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 032205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 032306 |  |  |  |  |
| 第四时段表 | 1 |  |  | 041001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 041102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 041203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 041304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 041405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 041506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 041607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 041708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 041801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 041902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 042003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 042104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 042205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 042306 |  |  |  |  |
| 第五时段表 | 1 |  |  | 051001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 051102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 051203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 051304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 051405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 051506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 051607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 051708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 051801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 051902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 052003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 052104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 052205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 052306 |  |  |  |  |
| 第六时段表 | 1 |  |  | 061001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 061102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 061203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 061304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 061405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 061506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 061607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 061708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 061801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 061902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 062003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 062104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 062205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 062306 |  |  |  |  |
| 第七时段表 | 1 |  |  | 071001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 071102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 071203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 071304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 071405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 071506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 071607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 071708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 071801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 071902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 072003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 072104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 072205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 072306 |  |  |  |  |
| 第八时段表 | 1 |  |  | 081001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 081102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 081203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 081304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 081405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 081506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 081607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 081708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 081801 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 081902 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 082003 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 082104 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 082205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 082306 |  |  |  |  |
| 节假日 | 1 |  |  | 111001 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 111102 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 111203 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 111304 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 111405 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 111506 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 111607 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 111708 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 111809 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 1119010 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 1120011 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 1121012 |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 112205 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 112306 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 121001 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 121102 |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | 121203 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 121304 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | 121405 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 121506 |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | 121607 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | 121708 |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 121801 |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 121902 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 122003 |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 122104 |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | 122205 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 122306 |  |  |  |  |
| 周休日 | —— |  |  | 02 |  |  |  |  |
| 周休状态字 | —— |  |  | 3E |  |  |  |  |

检查时段控制的优先顺序(U=Un,I=Ib,cosφ=1.0)

| 设置时段参数 |  |  | 设表时间 | 当前时段表号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一时区 | 第一节假日 | 周修日 |  |  |
| 030501 | 030502 | 03 | 20050305 |  |
| 030501 | 030602 | 03 | 20050305 |  |
| 030501 | 030502 | 03 | 20050307 |  |

备用时段参数及其生效时间((U=Un,I=Ib,cosφ=1.0))

设置备用时段参数生效时间:200503051540

设置电能表时间：200503051535

| 时段参数 |  | 时段参数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 预设备用时段参数 | 备用时段生效前参数 | 备用时段生效后参数 |
| 时段参数 最大值 | 年时区数 | 14 |  |  |
|  | 时段表数 | 12 |  |  |
|  | 日时段 | 14 |  |  |
|  | 费率数 | 8 |  |  |
|  | 节假日数 | 28 |  |  |
| 时区 | 1 | 081001 |  |  |
|  | 2 | 081102 |  |  |
|  | 3 | 081203 |  |  |
|  | 4 | 081304 |  |  |
|  | 5 | 081405 |  |  |
|  | 6 | 081506 |  |  |
|  | 7 | 081607 |  |  |
|  | 8 | 081708 |  |  |
|  | 9 | 081809 |  |  |
|  | 10 | 081910 |  |  |
|  | 11 | 082011 |  |  |
|  | 12 | 082112 |  |  |
|  | 13 | 082201 |  |  |
|  | 14 | 082302 |  |  |
| 第一时段表 | 1 | 011001 |  |  |
|  | 2 | 011102 |  |  |
|  | 3 | 011203 |  |  |
|  | 4 | 011304 |  |  |
|  | 5 | 011405 |  |  |
|  | 6 | 011506 |  |  |
|  | 7 | 011607 |  |  |
|  | 8 | 011708 |  |  |
|  | 9 | 011801 |  |  |
|  | 10 | 011902 |  |  |
|  | 11 | 012003 |  |  |
|  | 12 | 012104 |  |  |
|  | 13 | 012205 |  |  |
|  | 14 | 012306 |  |  |
| 第二时段表 | 1 | 021001 |  |  |
|  | 2 | 021102 |  |  |
|  | 3 | 021203 |  |  |
|  | 4 | 021304 |  |  |
|  | 5 | 021405 |  |  |
|  | 6 | 021506 |  |  |
|  | 7 | 021607 |  |  |
|  | 8 | 021708 |  |  |
|  | 9 | 021801 |  |  |
|  | 10 | 021902 |  |  |
|  | 11 | 022003 |  |  |
|  | 12 | 022104 |  |  |
|  | 13 | 022205 |  |  |
|  | 14 | 022306 |  |  |
| 第三时段表 | 1 | 031001 |  |  |
|  | 2 | 031102 |  |  |
|  | 3 | 031203 |  |  |
|  | 4 | 031304 |  |  |
|  | 5 | 031405 |  |  |
|  | 6 | 031506 |  |  |
|  | 7 | 031607 |  |  |
|  | 8 | 031708 |  |  |
|  | 9 | 031801 |  |  |
|  | 10 | 031902 |  |  |
|  | 11 | 032003 |  |  |
|  | 12 | 032104 |  |  |
|  | 13 | 032205 |  |  |
|  | 14 | 032306 |  |  |
| 第四时段表 | 1 | 041001 |  |  |
|  | 2 | 041102 |  |  |
|  | 3 | 041203 |  |  |
|  | 4 | 041304 |  |  |
|  | 5 | 041405 |  |  |
|  | 6 | 041506 |  |  |
|  | 7 | 041607 |  |  |
|  | 8 | 041708 |  |  |
|  | 9 | 041801 |  |  |
|  | 10 | 041902 |  |  |
|  | 11 | 042003 |  |  |
|  | 12 | 042104 |  |  |
|  | 13 | 042205 |  |  |
|  | 14 | 042306 |  |  |
| 第五时段表 | 1 | 051001 |  |  |
|  | 2 | 051102 |  |  |
|  | 3 | 051203 |  |  |
|  | 4 | 051304 |  |  |
|  | 5 | 051405 |  |  |
|  | 6 | 051506 |  |  |
|  | 7 | 051607 |  |  |
|  | 8 | 051708 |  |  |
|  | 9 | 051801 |  |  |
|  | 10 | 051902 |  |  |
|  | 11 | 052003 |  |  |
|  | 12 | 052104 |  |  |
|  | 13 | 052205 |  |  |
|  | 14 | 052306 |  |  |
| 第六时段表 | 1 | 061001 |  |  |
|  | 2 | 061102 |  |  |
|  | 3 | 061203 |  |  |
|  | 4 | 061304 |  |  |
|  | 5 | 061405 |  |  |
|  | 6 | 061506 |  |  |
|  | 7 | 061607 |  |  |
|  | 8 | 061708 |  |  |
|  | 9 | 061801 |  |  |
|  | 10 | 061902 |  |  |
|  | 11 | 062003 |  |  |
|  | 12 | 062104 |  |  |
|  | 13 | 062205 |  |  |
|  | 14 | 062306 |  |  |
| 第七时段表 | 1 | 071001 |  |  |
|  | 2 | 071102 |  |  |
|  | 3 | 071203 |  |  |
|  | 4 | 071304 |  |  |
|  | 5 | 071405 |  |  |
|  | 6 | 071506 |  |  |
|  | 7 | 071607 |  |  |
|  | 8 | 071708 |  |  |
|  | 9 | 071801 |  |  |
|  | 10 | 071902 |  |  |
|  | 11 | 072003 |  |  |
|  | 12 | 072104 |  |  |
|  | 13 | 072205 |  |  |
|  | 14 | 072306 |  |  |
| 第八时段表 | 1 | 081001 |  |  |
|  | 2 | 081102 |  |  |
|  | 3 | 081203 |  |  |
|  | 4 | 081304 |  |  |
|  | 5 | 081405 |  |  |
|  | 6 | 081506 |  |  |
|  | 7 | 081607 |  |  |
|  | 8 | 081708 |  |  |
|  | 9 | 081801 |  |  |
|  | 10 | 081902 |  |  |
|  | 11 | 082003 |  |  |
|  | 12 | 082104 |  |  |
|  | 13 | 082205 |  |  |
|  | 14 | 082306 |  |  |
| 周休日 | —— | 02 |  |  |
| 周休状态字 | —— | 3E |  |  |

  - 脉冲输出功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.11输出装置

GB-T15284-2002多费率电能表特殊要求5.2.3测试输出

- 技术要求

电能表应有电量脉冲输出,输出方式可采用光学电子线路输出,继电器接点输出或电子开关元件输出等

- 试验方法

给电能表通额定电压和标定电流,cosφ=0.5L将多路脉冲取样器分别连接到电能表的有功电能脉冲输出口,无功电能脉冲输出口,正有功远动电能脉冲输出口,正无功远动电能脉冲输出口,反有功远动电能脉冲输出口,反无功远动电能脉冲输出口,检查各电能脉冲输出口有无电能脉冲输出;同时观察电能表的有功电能脉冲指示灯和无功电能脉冲指示灯,检查有无电能脉冲输出.

将功率因数设为cosφ=-0.5L,重复步骤

检查其他输出口并记录检查结果.

- 结果判定

多路脉冲取样器相应的指示灯闪烁为有脉冲输出,电能脉冲指示灯闪烁为有脉冲输出,继电器应动作且输出口实现通断转换,报警灯应能点亮和熄灭,蜂鸣器应能鸣叫和静默.

- 试验数据

具体试验数据见附录

电能脉冲输出检查(U=Un,I=Ib)

| 脉冲输出口 | 功率因数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | cosφ=0.5L | cosφ=-0.5L |
| 有功电能脉冲 |  |  |
| 无功电能脉冲 |  |  |
| 正有功远动电能脉冲 |  |  |
| 正无功远动电能脉冲 |  |  |
| 反有功远动电能脉冲 |  |  |
| 反无功远动电能脉冲 |  |  |
| 有功电能脉冲指示灯 |  |  |
| 无功电能脉冲指示灯 |  |  |

电能脉冲输出检查(U=Un,I=Ib,cosφ=1.0)

| 脉冲输出口 | 试验条件 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 时钟输出脉冲 | 直接测输出口 |  |
| 需量周期结束脉冲 | 需量周期=15min,滑差周期=1min, |  |
|  | 区间式,需量周期=15min |  |
| 继电器输出 | 设置继电器失压动作,使电源失压,1min后,恢复电源为不失压 |  |
| 报警灯输出 | 设置报警灯电池低压报警,断开电池,2min后,接上电池 |  |
| 蜂鸣器输出 | 设置蜂鸣器断相鸣叫,使电源断相,1min后,恢复电源为不断相 |  |

  - 显示功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

国网公司2012年发布的Q／GDW354-2012《智能电能表功能规范》

- 技术要求

具备上电全显功能，电能表在上电后1秒内液晶满屏显示，LED灯全亮（脉冲灯除外）；背光点亮，液晶显示与LED灯亮、背光点亮的时间默认5s，时间间隔可在5～30s内设置。

- 测试要求及方法

| 序号 | 项目 | 测试要求及方法 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电显示 | 上电后1秒内液晶满屏显示，背光亮，LED灯全亮（脉冲灯除外）； |  |  |
| 2 | 间隔时间 | 背光点亮，液晶显示与LED灯亮、背光点亮的时间默认5s，时间间隔可在5～30s内设置 |  |  |

  - 电源异常功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合国网公司2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”要求。

- 检验依据

DL/T645—2007及其备案文件要求。

国网公司2012年发布的Q／GDW354-2012《智能电能表功能规范》

- 技术要求

电源异常功能

应记录电源异常事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

电能表的外部供电为电能表正常工作电压范围（0.8-1.15Un)时，但电能表内部处理器工作电压异常导致处理器进入到低功耗状态，且持续时间大于5s，应记录电源异常事件记录。

注1：内置负荷开关拉闸情况下不要求做此事件记录。

注2：电能表在进入低功耗后记录且仅记录一次电源异常事件。

- 试验方法

- 电源异常事件

外部供电为电能表0.8-1.15Un时，断开电能表内部变压器前的热敏电阻（或者挑起主电路的桥堆），让处理器工作电压异常导致处理器进入到低功耗状态，且持续时间大于5s。

  - 恒定磁场干扰功能

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合国网公司2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”要求。

- 检验依据

DL/T645—2007及其备案文件要求。

国网公司2012年发布的Q／GDW354-2012《智能电能表功能规范》

2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”

- 技术要求

恒定磁场干扰事件

应记录恒定磁场干扰事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

在恒定磁场干扰能且能正常工作时，电能表具有恒定磁场监测功能，当磁感应强度高于100mT时,电能表应记录恒定磁场干扰事件，磁感应强度低于20mT时不应记录。

负荷开关误动作事件记录

应记录内置负荷开关误动作事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

负荷开关内置电能表，如果表内负荷开关实际状态与电表发给负荷开关的命令状态不一致，且持续5s以上，应记录负荷开关误动作事件记录。

补充冻结

停电时刻错过日冻结时刻，上电时补全日冻结数据，最多补冻最近7个日冻结数据。

软件对比

电能表支持其目标代码通过通信方式加密读出实现软件比对的功能

- 试验方法

在电能表（仅三相表）表面施加大于等于100mT恒定磁场（尤其是继电器、采样电路、变压器等位置），持续时间大于5S，看电能表是否能记录为恒定磁场干扰事件；再将磁感应强度降低到20mT，查看电能表是否记录为恒定磁场干扰事件。

- 负荷开关误动作事件记录

负荷开关内置电能表，如果表内负荷开关实际状态与电表发给负荷开关的命令状态不一致，且持续5s以上，应记录负荷开关误动作事件记录。

- 电磁兼容检验

  - 静电放电抗扰度检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.2静电放电抗扰度检验、GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.2静电放电抗扰度检验

- 试验方法

a)接触放电方法

试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电的一种试验方法。

b)空气放电方法

将试验发生器的充电电极靠近受试设备并由火花对受试设备激励放电的一种试验方法。

c）试验等级

| 接触放电 |  | 空气放电 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 等级 | 等级 | 等级 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 3 | 8 |
| 4 | 8 | 4 | 15 |
| X | 特殊 | X | 特殊 |

静电放电试验台布置如下图所示：

0.5mx0.5m的VCP板，距离电能表0.1m

电能表

470kΩ

接地线

电源电缆

参考地平面

h=0.1m的绝缘台

图1：静电放电试验布置图

参考地平面应是一种最小厚度为0.25mm的铜或铝的金属薄板，最小尺寸为1m2并将它与保护地系统相连。耦合板应采用与参比底板相同的材料制造，并应通过一根两端各接一个能承受放电电压并加以绝缘470kΩ电阻的电缆线接至参比底板。垂直耦合板（VCP）耦合板与电能表的距离为0.1m。水平耦合板（HCP）应放在绝缘底座上，并用一个厚0.5mm的绝缘衬垫将电能表和电缆与耦合板隔离。

- 6.1.5结果判定

被试电能表在试验中和试验后，电能表不应出现死机或复位现象，不应出现损坏或信息的改变，并能准确正常地工作，电能计量不应出现大于xkWh的变化，测试输出也不应产生大于xkWh的脉冲信号量。

x=10-6mUnImax

试验后，电能表全部满足上述要求，判定为合格，否则为不合格。

- 6.1.6试验数据

见附录。

表1：静电放电试验数据

| 电能表在非工作条件下： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触 放电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 水平耦合放电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 垂直耦合放电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 电能表在正常工作条件下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲信号量允许极限值： |  |  |  | 电能改变允许极线值： |  |  |  |
| 接 触 放 电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 水平耦合放电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 垂直耦合放电 |  |  | 放电电压：kV |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |

表2:静电放电试验后电能表基本误差

| 项目 | 功率因数 | 基本误差（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合元正向有功 |  | 0.1Ib | Ib | Imax |
|  | 1.0 |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |

  - 射频电磁场辐射抗扰度检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.3射频电磁场辐射抗扰度检验、GB/T17626.3-2006电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度检验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.3射频电磁场辐射抗扰度检验

- 试验方法

——作为台式设备试验；

——暴露于电磁场中的电缆长度：1m；

——频率范围：80MHz～2000MHz；

——在1kHz正弦波上以80%调幅载波调制；如下图所示：

a)有电流时的试验

——仪表在工作状态:

电压线路和辅助线路通以参比电压；

基本电流Ib,(相应的额定电流In)和cos（相应的sinΦ）按相应标准规定的数值；

——未调制的试验场强:10V/m。

在试验时应不使设备的状况紊乱且误差的改变应在相应标准规定的极限内。

b)无电流时的试验

——仪表在工作状态:

电压线路和辅助线路通以参比电压；

电流线路无电流且电流端应开路；

——未调制的试验场强:30V/m，

高频电磁场的作用应不使计度器产生大于X计量单位的改变以及测试输出不应产生大于等同X计量单位的信号量（x=10-6mUnImax）。

- 结果判定

1、在试验时应不使设备的状况紊乱且误差的改变应在相应标准规定的极限内

2、在高频电磁场的作用下，电能表不应出现损坏或信息的改变，并能准确正常地工作，计度器不应出现大于xkWh的变化,测试输出也不应产生大于xkWh的脉冲信号量，x的计算见式(1)。

x=mUnImax×10-6(1)

式中：m——测量单元数；

Un——参比电压，V；

Imax——最大电流，A。

3、在试验中，功能或性能有短暂的降低或失去是容许的。

4、电流为基本电流Ib，功率因数为1，在敏感频率或主振频率点（一般选为80MHz，100MHz，200MHz，300MHz，400MHz，500MHz，600MHz，700MHz，800MHz，900MHz，1000MHz，2000MHz等点）上，误差改变量小于表1规定。

表1射频频电磁场影响

| 电流 | 功率因数 | 高频电磁场引起的误差改变量(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S | 0.5S | 1 | 2 |
| Ib | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

- 试验数据

| 电能表在参比电压，电流线路无电流条件下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死机现象 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验前数据 |  |  |  | 试验后数据 |  |  |
|  | 复位现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 |  |  |  | 正有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  |  |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  |  |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  |  |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲信号量允许极限值： |  |  |  |  |  |  | 电能改变允许极限值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电能表在参比电压，基本电流，功率因数为1条件下的试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压：V |  |  |  |  |  | 电流A |  |  |  |  | 功率因数：COSФ=1 |  |  |  |  |
| 无高频电磁场时误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射频电磁场频率(MHz) |  | X方向有功电能误差% |  | X方向误差 改变量% |  |  | Y方向有功电能误差% |  | Y方向误差 改变量% |  |  |  | Z方向有功电能误差% |  | Z方向误差 改变量% |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 快速瞬变脉冲群抗扰度检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.4快速瞬变脉冲群抗扰度检验、GB/T17626.4-2008电磁兼容试验和测量技术快速瞬变脉冲群抗扰度检验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.4快速瞬变脉冲群抗扰度检验

- 试验方法

试验电压应以共模方式施加于地与下列线路间：

——电压线路；

——正常工作时与电压线路分离的电流线路；

——正常工作时与电压线路分离的辅助线路；

——输入/输出电路和数据通信线路；

a)在电流为基本电流Ib，功率因数为1时：

——电压线路和辅助线路加参比电压；

——严酷等级：3；

——电流线路和电压线路试验电压：2kV；

——参比电压超过40V的辅助线路试验电压：1kV；

——试验时间：在10min内等间隔地作用3次，每次作用1s。

试验时，电能表不应出现损坏并能正常工作，电能表的记录值相对于同一负载下无脉冲群作用时记录值的改变，对1级及以上等级表和2级及以下等级表分别不应大于4%和6%。

b)电流线路中无电流，电流端开路。

——电压线路和辅助线路加参比电压；

——严酷等级：4；

——电流线路和电压线路试验电压：4kV；

——试验时间：60s。

在脉冲群的作用下，电能表不应出现损坏或信息的改变，并能正常工作，计度器不应出现大于xkWh的变化,测试输出也不应产生大于xkWh的脉冲信号量，x的计算见式(1)。

x=mUnImax×10-6(1)

式中：m——测量单元数；

Un——参比电压，V；

Imax——最大电流，A。

c)电流线路中无电流，电流端开路，使用电容耦合夹将试验电压耦合至线路上。

——电压线路和辅助线路加参比电压；

——严酷等级：3；

——耦合在输入/输出信号、数据、控制及通信线路的试验电压：1kV；

——试验时间：60s。

在脉冲群的作用下，电能表不应出现损坏或信息的改变，并能正常工作，计度器不应出现大于xkWh的变化,测试输出也不应产生大于xkWh的脉冲信号量，x的计算见式(1)。

- 结果判定

被试电能表在试验中和试验后，电能表不应出现死机或复位现象，不应出现损坏或信息的错误改变，并能准确正常地工作。在不同的脉冲群作用下，分别满足第6.3.4条中a,b,c的要求。

- 试验数据

表1：电快速瞬变脉冲群试验数据

| 参比电压参比电流条件下： |  | 试验电压：kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 死机现象 |  |  |  |  |  | 试验前数据 |  |  |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  |  | 正有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参照表正向有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被试表与参照表正有功总电能改变量误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述：（是否正常及异常的线路和现象等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比电压电流线路无电流条件下： |  | 试验电压：kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  |  |  | 试验前数据 |  |  |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 | 闪烁次 |  | 正有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲信号量允许极限值： |  |  | 电能改变允许极线值： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比电压电流线路无电流条件下 (用耦合夹) |  | 试验电压：kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  |  |  | 试验前数据 |  |  |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 | 闪烁次 |  | 正有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲信号量允许极限值： |  |  |  | 电能改变允许极线值： |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2:脉冲群试验后电能表基本误差

| 项目 | 功率因数 | 基本误差（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合元正向有功 |  | 0.1Ib | Ib | Imax |
|  | 1.0 |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |

  - 浪涌抗扰度检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.6浪涌抗扰度检验、GB/T17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术浪涌抗扰度检验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.6浪涌抗扰度检验

- 试验方法

—仪表在工作状态:

电压线路和辅助线路通以参比电压,电流线路无电流且电流端应开路;

—浪涌发生器与仪表之间的电缆长度:1m;

—以差模方式(线对线)试验;相位角:在相对于交流电源零位的60度和240度。施加脉冲;

—在电流线路和电压线路(干线)上的试验电压:4kV，发生器电源阻抗:2S1;

—在参比电压超过40V的辅助线路上的试验电压:1kV;发生器电源阻抗:42d2;

—试验次数:正极性5次负极性5次;

—重复速率:最大1/min,

- 结果判定

1、在浪涌的作用下，电能表不应出现损坏或信息的改变，并能正常工作，计度器不应出现大于xkW的变化,测试输出也不应产生大于xkWh的脉冲信号量，x的计算见下式：

x=mUnImax×10-6(1)

式中：m——测量单元数；

Un——参比电压，V；

Imax——最大电流，A。

2、在试验中，功能或性能有暂时的降低或失去是容许的。

- 试验数据

表1：浪涌抗扰度检验数据

| 电能改变允许极线值： |  |  |  | 脉冲信号量允许极限值： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路间的浪涌试验 |  |  | 浪涌电压：kV |  |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  |  |  | 试验前数据 |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路对地的浪涌试验 |  |  | 浪涌电压：kV |  |  |  |  |  |
|  | 死机现象 |  |  | ----------- | 试验前数据 |  |  | 试验后数据 |
|  | 复位现象 |  |  | 时间 |  |  |  |  |
|  | 电能脉冲灯 |  | 闪烁次 | 正有功总电能 |  |  |  |  |
|  | LCD显示 |  |  | 反有功总电能 |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  | 正无功总电能 |  |  |  |  |
|  | 红外和485通讯 |  |  | 反无功总电能 |  |  |  |  |
|  | 试验现象描述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2:浪涌试验后电能表基本误差

| 项目 | 功率因数 | 基本误差（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合元正向有功 |  | 0.1Ib | Ib | Imax |
|  | 1.0 |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |

  - 射频场感应的传导骚扰抗扰度检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.5射频场感应的传导骚扰抗扰度检验、GB/T17626.6-2008电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度检验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.5射频场感应的传导骚扰抗扰度检验

6.5.4试验方法

—作为台式设备试验;

—仪表在工作状态:电压线路和辅助线路通以参比电压;基本电流i6(相应的额定电流I')和COs穴相应的sin内按相应标准规定的数值;

—频率范围:150kHz-80MHz;

—电压水平:10V,

6.5.5结果判定

在试验时应不使设备的状况紊乱且误差的改变应在相应标准规定的极限,试验后，电能表应能正常工作，存储的信息无变化。

  - 衰减振荡波抗扰度

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.7衰减振荡波抗扰度检验、GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术衰减振荡波抗扰度检验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.7衰减振荡波抗扰度检验

- 试验方法

—仅对经互感器工作的仪表;

—作为台式设备试验;

—仪表在工作状态:

电压线路和辅助线路通以参比电压;

额定电流I和Cos按相应标准规定的数值;

—在电压线路和参比电压超过40V的辅助线路上的试验电压:

共模方式:2.5kV;

差模方式:1.0kV;

—试验频率:

100kHz，重复速率:40Hz;

1MHz，重复速率:400Hz;

—试验时间:60s(对每种试验频率以2s开、2s关，进行15个周期)。

- 结果判定

在试验时应不使设备的状况紊乱且误差的改变应在相应标准规定的极限内。

试验后，电能表应能正常工作，存储的信息无变化。

  - 无线电干扰抑制

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备

7.5.8无线电干扰抑制、GB/T9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.5.8无线电干扰抑制

- 试验方法

试验条件应符合下述要求：

按CISPR22，B级设备要求进行,电能表在参比电压，基本电流条件下进行试验

1、在频率0.15～30MHz范围内，测量电能表传导干扰电压值。

2、在频率30～300MHz范围内，测量距离电能表为10m的辐射干扰电压值。

- 结果判定

电能表不应产生能干扰其他设备的传导和辐射的噪声。

a)当频率在0.15MHz～30MHz范围内，传导干扰电压允许值见表1。

b)当频率在305MHz～300MHz范围内，测量距离为10m的辐射干扰电压允许值见表2。

表1传导干扰电压允许值

| 频段(MHz) | 允许值[dB(V)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5 0.5～5 5～30 | 66～56 56 60 | 56～46 46 50 |
| 注：1.在频率转换点，允许值为两段要求小的值。 2.在频带为0.15～0.5MHz段，允许值的增大与频率的对数成正比。 |  |  |

表2测量距离为10m的辐射干扰电压允许值

| 频段(MHz) | 峰值允许值[dB(V/m)] |
| --- | --- |
| 30～230 230～1000 | 30 37 |
| 注：1.在频率转换点，允许值为两段要求小的值。 2.在有干扰的情况下，另作规定。 |  |

- 试验数据

表4传导干扰电压测量值

| 频段(MHz) | [dB(V)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5 |  |  |
| 0.5～5 |  |  |
| 5～30 |  |  |
| 试验结果描述： |  |  |

表5测量距离为10m的辐射干扰电压测量值

| 频段(MHz) | 峰值[dB(V/m)] |
| --- | --- |
| 30～230 |  |
| 230～1000 230～10 230～1000 230～1000 230～1000 |  |
| 试验结果描述： |  |

- 气候影响检验

  - 高温试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验GB/T2423.2-2008高温试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备6.3

- 试验方法

高温影响试验

在工作状态下加温至55℃±2℃保持2h测误差，目测LCD显示是否正常；再升温至70℃±2℃，保持72h后恢复至23℃，仪表性能不变。

- 结果判定结果判定

电能表应进行下列各项气候试验，试验后不应发生器件损坏、信息改变和影响正常工作等情况。试验的同时对日计时准确度做考核，在特定温度测误差、LCD显示。

- 试验数据

| 电能表高温影响试验 起始时间：年月日结束时间：年月日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验前 常温 （23℃） | 试验项目 | 试验值 | 要求值 |  | 试验结果 | 备注 |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  |  |  |  |
|  | 电量 |  |  |  |  |  |
| 日计时准确度 |  | 放入高温试验箱起始时刻 | 从高温试验箱取出时刻 | 起止时间 | 计时误差 | 备注 |
|  | 被测表 | 年月日 时分秒 | 年月日 时分秒 | 时分秒 | 时分秒 |  |
|  | 标准时钟 | 年月日 时分秒 | 年月日 时分秒 | 时分秒 |  |  |
| 高温试验 | 温度时间 | 时间 |  | 项目 | 测试结果 | 备注 |
|  | 55℃±2℃2h | 起始 | 年月日 时分秒 | 测误差 |  |  |
|  |  | 结束 | 年月日 时分秒 | 目测LCD显示 |  |  |
|  | 70℃±2℃72h | 起始 | 年月日 时分秒 | 测误差 |  |  |
|  |  | 结束 | 年月日 时分秒 | 目测LCD显示 |  |  |
| 试验后 常温 （23℃） | 试验项目 | 要求 | 试验情况及数值 |  | 试验结果 | 备注 |
|  | 外观 标志 | 无变化 |  |  |  |  |
|  | 机械强度 | 无变化 |  |  |  |  |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 | 记录是否完整 |  |  |  |  |
|  |  | 有无漏记录 |  |  |  |  |
|  |  | 记录数据有无异常 |  |  |  |  |
|  | 电量 | 能正常记录 |  |  |  |  |

  - 低温试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验、GB/T2423.1-2008低温试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备6.3

- 试验方法

低温影响试验

在工作状态下降温至-25℃±3℃保持2h测误差，再降温至-30℃±3℃保持2h，再降温至-40℃±3℃保持2h，目测LCD显示是否正常，再升温至-25℃±3℃保持72h后恢复至23℃，仪表性能不变。

- 结果判定结果判定

电能表应进行下列各项气候试验，试验后不应发生器件损坏、信息改变和影响正常工作等情况。试验的同时对日计时准确度做考核，在特定温度测误差、LCD显示。

- 试验数据

| 电能表低温影响试验 起始时间：年月日结束时间：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验前 常温 （23℃） | 试验项目 |  | 试验值 |  |  |  | 要求值 |  |  |  | 试验结果 |  | 备注 |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日计时准确度 |  | 放入低温试验箱起始时刻 |  |  | 从低温试验箱取出时刻 |  |  |  | 起止时间 |  |  | 计时误差 | 备注 |
|  | 被测表 | 年月日 时分秒 |  |  | 年月日 时分秒 |  |  |  | 时分秒 |  |  | 时分秒 |  |
|  | 标准时钟 | 年月日 时分秒 |  |  | 年月日 时分秒 |  |  |  | 时分秒 |  |  |  |  |
| 低温试验 | 温度时间 |  | 时间 |  |  |  |  | 项目 |  | 测试结果 |  |  | 备注 |
|  | -40℃±3℃2h |  | 起始 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 测误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结束 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 目测LCD显示 |  |  |  |  |  |
|  | -30℃±3℃2h |  | 起始 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 测误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结束 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 目测LCD显示 |  |  |  |  |  |
|  | -25℃±3℃ （从降至-40℃开始计算，共72h） |  | 起始 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 测误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结束 | 年月日 时分秒 |  |  |  | 目测LCD显示 |  |  |  |  |  |
| 试验后 常温 （23℃） | 试验项目 |  | 要求 |  |  | 试验情况及数值 |  |  |  |  | 试验结果 |  | 备注 |
|  | 外观 标志 |  | 无变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械强度 |  | 无变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷曲线 |  | 记录是否完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有无漏记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 记录数据有无异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电量 |  | 能正常记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交变湿热试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验GB/T2423.4-2008交变湿热试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备6.3

- 试验方法

交变湿热影响试验

按GB2423.4-1981规定，所有电压线路加参比电压，电流线路无电流，变化型式为1，上限温度为室内用电能表40℃±2℃，室外用电能表55℃±2℃，在不采取特殊措施排除表面潮气条件下，试验6个周期。

试验完成24h后，电能表不应出现损坏和信息变化，能准确地工作，并能经受交流电压试验（波动电压应乘以因数0.8）。

- 结果判定结果判定

电能表应进行下列各项气候试验，试验后不应发生器件损坏、信息改变和影响正常工作等情况。试验的同时对日计时准确度做考核，在特定温度测误差、LCD显示。

- 试验数据

| 电能表交变湿热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交变湿热试验 | 试验项目及条件 |  |  |  | 要求 |  | 试验结果 | 备注 |
|  | GB2423.4-1981规定做，变化型式为1，试验完成24h后 |  | 目测外观、标志 |  | 无变化 |  |  |  |
|  |  |  | 工作 |  | 正常 |  |  |  |
|  |  |  | 信息 |  | 无信息变化 |  |  |  |
|  |  |  | 交流电压试验 |  | 能经受 |  |  |  |
|  | 日计时准确度 |  | 放入环境试验箱起始时刻 | 从环境试验箱取出时刻 |  | 起止时间 | 计时误差 |  |
|  |  | 被测表 | 年月日 时分秒 | 年月日 时分秒 |  | 时分秒 | 时分秒 |  |
|  |  | 标准时钟 | 年月日 时分秒 | 年月日 时分秒 |  | 时分秒 |  |  |
| 基本误差试验 | 试验项目及条件 |  | 误差值 |  | 要求误差值 |  | 试验结果 |  |
|  | 电能表气候影响试验的所有试验完成后的基本误差测试 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 阳光辐射防护试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验GB/T2423.24-2008阳光辐射防护试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备6.3

- 试验方法

对阳光照射防护

试验程序A(照光8h,遮暗16h);

—上限温度:+55C;

—试验时间:3个周期或3天。

—电能表应耐阳光照射，且其功能不能消弱。电能表的外形，尤其是标志的清晰度不应改变。

- 结果判定结果判定

电能表应进行下列各项气候试验，试验后不应发生器件损坏、信息改变和影响正常工作等情况。试验的同时对日计时准确度做考核，在特定温度测误差、LCD显示。

- 试验数据

| 对阳光照射防护试验 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对阳光照射防护 | 试验项目及条件 |  | 要求 | 试验结果 | 备注 |
|  | 非工作状态，照射8h,黑暗16h，上限温度55℃，试验3周期或3天，试验后 | 目测外形 | 无损坏、变化 |  |  |
|  |  | 目测标志 | 无损坏，清晰度无变化 |  |  |
|  |  | 电能表功能 | 无消弱和变化 |  |  |
| 基本误差试验 | 试验项目及条件 | 误差值 | 要求误差值 |  |  |
|  | 电能表气候影响试验的所有试验完成后的基本误差测试 |  |  |  |  |

  - 高温升压检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验、GB/T2423.1-2008低温试验、GB/T2423.2-2008高温试验

Q／GDW364－2012《单相智能电能表技术规范》

Q／GDW357-2012《三相智能电能表技术规范》

- 试验方法

电能表放置在温度检验箱内，环境温度设定为70℃，电能表电压线路施加115%Un，电流线路施加Imax，运行4小时，在试验过程中电能表不应出现死机、黑屏现象。

- 试验数据

高温极限工作影响测试

| 序号 | 测试条件 | 实验现象 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度设定为70℃，电压施加115%Un，电流线路施加Imax，运行4小时 |  |  |  |

  - 极限温度过压检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验、GB/T2423.1-2008低温试验、GB/T2423.2-2008高温试验

Q／GDW364－2012《单相智能电能表技术规范》

Q／GDW357-2012《三相智能电能表技术规范》

- 试验方法

环境温度设定为70℃和40℃的情况下，给电能表通以1.3-1.9Un测试电压，运行1小时，测量电能表变压器及热敏电阻的分压情况。

- 试验数据

高温极限工作影响测试

| 序号 | 测试条件 | 实验现象 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度设定为70℃和40℃的情况下，给电能表通以1.3-1.9Un测试电压，运行1小时，测量电能表变压器及热敏电阻的分压情况 |  |  |  |

- 机械性能检验

  - 防尘试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.9防尘和防水

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.9防尘和防水试验

- 实验方法

防尘试验：在15～35℃，相对湿度45～75%的试验箱内，通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm的方孔筛的干燥滑石粉。灰尘浓度为2kg/m³。要保证试验用灰尘均匀缓慢降在试验样品上，但最大值不得超过2m/s。仪表为非工作状态下（不包装，不通电）并接有一定长度的模拟电缆，挂在防尘实验装置中的模拟墙上，进行吹砂试验，试验进行8小时。

- 结果判定

试验后，进入仪表的灰尘量不能影响仪表的工作，并对仪表进行介电强度实验。

试验后，进入仪表的水量不能影响仪表的工作，并对仪表进行介电强度实验。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 防尘试验 | 进入的灰尘不妨碍电能表的工作和减弱其绝缘强度 |
| 以上试验完成后 通电进行功能检验 | LCD（或其它显示方式）显示正常 |
|  | LED显示正常 |
|  | 读取内存：内存数据不丢失，无异常 |
|  | 测误差值无异常；误差值： |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 防水试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.9防尘和防水

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.9防尘和防水试验

- 实验方法

防水实验：IPX1（户外用仪表）滴水量为10+0.5mm/min,能在样品的整个面上产生均匀水流。内设转速为1r/min的转台，转台轴线与试样轴线的距离（偏心距）大约为100mm。

- 结果判定

试验后，进入仪表的灰尘量不能影响仪表的工作，并对仪表进行介电强度实验。

试验后，进入仪表的水量不能影响仪表的工作，并对仪表进行介电强度实验。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 防水试验 | 进入的水量不妨碍电能表的工作和减弱其绝缘强度 |
| 以上试验完成后 通电进行功能检验 | LCD（或其它显示方式）显示正常 |
|  | LED显示正常 |
|  | 读取内存：内存数据不丢失，无异常 |
|  | 测误差值无异常；误差值： |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 弹簧锤试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.1弹簧锤试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.1弹簧锤试验

- 试验方法

仪表以正常的工作位置安装，弹簧锤以0.2J±0.02J的动能作用于表盖的外表面、窗口和端盖上。注意：在用弹簧锤施加力时，必须是自然力量，手不能人为地施加力量。

- 结果判定

此项试验结束后，检查仪表的表壳和端盖是否出现影响仪表功能的损坏，如果有损坏，但还不至于接触到仪表的带电件，不减弱对异物、尘和水进入的防护，则认为合格。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 弹簧锤试验 | 试验后功能正常 |
|  | 试验后无损伤 |
|  | 试验后有轻微损伤，但不能触及到带电部件，对间接接触的防护或异物、尘和水进入的防护没有削弱 |
| 以上试验完成后 通电进行功能检验 | LCD（或其它显示方式）显示正常 |
|  | LED显示正常 |
|  | 读取内存：内存数据不丢失，无异常 |
|  | 测误差值无异常；误差值： |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 冲击试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.2冲击试验、GB/T2423.5冲击试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.2冲击试验

- 试验方法

仪表处于非工作状态下，无包装。以峰值加速度为GB/T17215-2002中规定1和2级表为30gn(300m/s2);GB/T17883-1999中规定0.2S和0.5S级表为15gn(147m/s2);脉冲周期为GB/T17215-2002中规定1和2级表为10ms；GB/T17883-1999中规定0.2S和0.5S级表为11ms对样品的三个相互垂直方向的每一方向（即样品的六个面）连续施加三次冲击，共18次。（当多个相同的样品同时试验时，可通过不同方向的安装，以使样品能同时承受到各轴线和各方向上的冲击）。

- 结果判定

冲击后，仪表不应出现损坏及信息改变，并要对仪表进行准确度实验。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 冲击试验 | 目测无破裂 |
|  | 目测无变形 |
|  | 开盖检查，应无内部零件松脱 |
|  | 开盖检查，应无内部零件损坏 |
|  | 通电后工作应正常，内存数据不丢失 |
| 以上试验完成后 通电进行功能检验 | LCD（或其它显示方式）显示正常 |
|  | LED显示正常 |
|  | 读取内存：内存数据不丢失，无异常 |
|  | 测误差值无异常；误差值： |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 振动试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.3振动试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.2.2.3振动试验

- 试验方法

仪表处于非工作状态下，无包装。以频率范围：10Hz～150Hz正弦振动。交越范围：＜60Hz时GB/T17215-2002中规定1和2级表恒定的振幅为0.075mm，GB/T17883-1999中规定0.2S和0.5S级表为恒定的振幅0.035mm；＞60Hz时，GB/T17215-2002中规定1和2级表恒定的加速度为9.8m/s2,GB/T17883-1999中规定0.2S和0.5S级表恒定的加速度为4.9m/s2对仪表进行扫频振动，每个轴向扫频10个周期（75min），共三个轴向即225min。

- 结果判定

电能表在非工作状态，无包装条件下，应能承受三个互相垂直的轴线上依次进行的震动试验。试验后电能表不应有破裂、变形、内部零件松脱、损坏等情况。通电后工作应正常，内存数据不丢失。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 振动试验 | 目测无破裂 |
|  | 目测无变形 |
|  | 开盖检查，应无内部零件松脱 |
|  | 开盖检查，应无内部零件损坏 |
|  | 通电后工作应正常，内存数据不丢失 |
| 以上试验完成后 通电进行功能检验 | LCD（或其它显示方式）显示正常 |
|  | LED显示正常 |
|  | 读取内存：内存数据不丢失，无异常 |
|  | 测误差值无异常；误差值： |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 耐热和阻燃试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备5.8耐热和阻燃试验

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备5.8耐热和阻燃试验

- 试验方法

将仪表的任一位置与灼热丝接触，如果端子盒与表底座为一整体，仅对端子盒进行试验是足够的。每部分的试验温度分别为：端子座960℃±15℃，端盖和表壳650℃±10℃，作用时间为30s±1s。

- 结果判定

接线端座、接线端盖和表壳应有保证防火焰蔓延的安全措施。不应该由于接触到过热的带电部件而点燃。

| 试验内容 | 试验后条件要求 |
| --- | --- |
| 耐热和阻燃试验 | 表壳任意部位不点燃 |
|  | 端盖不点燃 |
|  | 接线端座不点燃 |
|  | 测各个输出、输入口，通讯口，继电器，均工作正常 |

  - 盐雾检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T 2423.17-2008 盐雾试验

- 试验方法

将样品放入环境温度为+35℃，盐溶液浓度为5%的液体内储存72小时

- 结果判定

样品金属表面不应被氧化，镀层腐蚀面积≤0.1%

- 通讯检验

  - RS485通讯检验

    - 通信规约一致性检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

DL/T645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T645-2007多功能电能表通讯规约

- 试验方法

通过红外、485、载波、掌机、无线等通讯方式判断电表的通讯发送和接收数据帧是否符合DL/T645

- 结果判定

通讯数据帧符合DL/T645则为合格

    - 数据传输线抗干扰试验

对于与通信接口连接的，长度超过2m的脉冲传输线、数据传输线，应进行电快速瞬变脉冲群抗扰度检验。试验按照GB/T17215.211规定，并在下述条件下进行：

电能表处于正常工作状态，使用电容耦合夹将试验电压以共模方式耦合至输入/输出脉冲和数据通信线路。

  - 严酷等级：3；

  - 耦合在脉冲/数据传输线上的试验电压：1kV；

  - 试验时间：60s。

在脉冲群的作用下，电能表及组网成系统的各设备不应出现损坏，并能正常工作。试验后，系统应能正常工作和通信。

    - 静电接触放电检验

- 技术要求

GB/T 17626.2-2006  电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

- 检验方法

电能表处于正常工作状态，通讯端子悬空，采用静电接触放电方式，对受试设备485端子进行放电干扰测试

  - 严酷等级：4；

  - 接触放电试验电压：±9kV；

  - 试验次数：485每个端子各15次；

在不接入RS485通在静电接触放电的作用下，受试设备及其485端子不应出现损坏，并能正常工作。试验后，设备应能正常工作和通讯。

    - 交流耐压检验

- 技术要求

GB/T 17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备 7.3  绝缘

- 检验方法

在室温和空气相对湿度不大于85%的条件下，将设备电压端子、电流端子等强电端子短接在一起，将485端子和其他辅助端子短接在一起，在强电端子和弱电端子直接施加交流电压4kV，历时1min的试验。

试验电压要求：

    - 电压波形：正弦波；

    - 电压幅值：4.2kV；

    - 电压频率：45~65Hz

    - 施加时间：1min；

试验时不应出现电弧放电或击穿，试验后受试设备能正常工作，485能够正常通讯。

    - 过电压检验

- 技术要求

Q/CSG 113003-2001  南网公司单相电子式电能表技术规范第4.3.10条

- 检验方法

在485的A、B两个端子之间施加400V交流电压，持续5分钟；

试验后，485端子不应损坏，并且能正常通讯。

    - 高温通讯检验

- 技术要求

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

GB/T 17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备第6.3条气候环境影响试验

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

将多只电表（5~10只）的电压端子和485通讯端子分别并联在一起，放入70℃高温箱中，电源端加1.3Un，做集抄通讯测试，通讯测试次数不低于5000次。

试验中，电表应能正常工作，485端子应能正常通讯，实验后受试电表的485抄通率应≥97%。

    - 低温通讯检验

- 技术要求

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

GB/T 17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备第6.3条气候环境影响试验

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

将多只电表（5~10只）的电压端子和485通讯端子分别并联在一起，放入-40℃低温箱中，电源端加0.7Un，做集抄通讯测试，通讯测试次数不低于5000次。

试验中，电表应能正常工作，485端子应能正常通讯，试验后受试电表的485抄通率应≥97%。

    - 组网测试

- 技术要求

RS485通讯协议

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

搭建一个31只表的组网系统，各表上下拉电阻应为20kΩ,再将被测表接入组网系统中，在常温环境下，电源端通额定电压，用1400m标准485屏蔽线作为延长线，测试485端子是否能通讯，485抄通率应≥98%。

  - 载波通讯检验

    - 载波常温通讯检验

- 技术要求

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

将多只电表（5~10只）的电压端子和485通讯端子分别并联在一起，电源端加1.3Un，做集抄通讯测试，通讯测试次数不低于5000次。

试验中，电表应能正常工作，485端子应能正常通讯，实验后受试电表的485抄通率应≥97%。（测试过程需加衰减器进行测试）

    - 载波高温通讯检验

- 技术要求

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

GB/T 17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备第6.3条气候环境影响试验

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

将多只电表（5~10只）的电压端子和485通讯端子分别并联在一起，放入70℃高温箱中，电源端加1.3Un，做集抄通讯测试，通讯测试次数不低于5000次。

试验中，电表应能正常工作，485端子应能正常通讯，实验后受试电表的485抄通率应≥97%。（测试过程需加衰减器进行测试）

    - 载波低温通讯检验

- 技术要求

DL/T 698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件第5.4条数据传输可靠性

GB/T 17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备第6.3条气候环境影响试验

DL/T 645-1997多功能电能表通讯规约、DL/T 645-2007多功能电能表通讯规约；

- 检验方法

将多只电表（5~10只）的电压端子和485通讯端子分别并联在一起，放入-40℃低温箱中，电源端加0.7Un，做集抄通讯测试，通讯测试次数不低于5000次。

试验中，电表应能正常工作，485端子应能正常通讯，试验后受试电表的485抄通率应≥97%。（测试过程需加衰减器进行测试）

  - 红外通讯检验

    - 红外通讯距离检验

- 技术要求

智能电能表宣贯材料技术规范分册091014 第五篇第一章；

- 检验方法

在室内环境常温情况下做通讯实验，在5米的范围内可以正常通讯；

给电表正常供电，以垂直电表的轴线为准，垂直或45度位置通讯应能正常通讯。

    - 红外通讯角度检验

- 技术要求

智能电能表宣贯材料技术规范分册091014 第五篇第一章；

- 检验方法

给电表正常供电，以垂直电表的轴线为准，垂直或45度位置通讯应能正常通讯。

    - 红外高温通讯检验

- 技术要求

智能电能表宣贯材料技术规范分册091014 第五篇第一章；

- 检验方法

将只电表，放入70℃高温箱中放置24小时后需能正常通讯。

    - 红外低温通讯检验

- 技术要求

智能电能表宣贯材料技术规范分册091014 第五篇第一章；

- 检验方法

将只电表，放入-40℃高温箱中放置24小时后需能正常通讯。

- 绝缘性能

  - 脉冲电压试验

- 适用范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.3绝缘

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.3绝缘

- 试验方法

—电压上升时间:士3000;

—电压下降时间:士20%;

电源阻抗:5000士50S1;

电源能量:0.5J士0.05J;

—试验电压:按表3a或表3b;

—试验电压允差;+0%-10%a,

电压幅值：对于二类保护的仪表为6000V，一类保护的仪表为4000V。

试验次数：每个极性施加5次脉冲电压。

- 结果判定

被试电能表在试验中和试验后，电能表不应出现死机、复位和击穿等现象，电表不应出现损坏，信息的改变并能准确正常地工作，重新检验误差，应符合相关标准、试验后，电能表全部满足上述要求，判定为合格，否则为不合格。

- 试验数据

| 正常使用中电压和电流线路分离的电能表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验项目 |  |  |  |  | 试验结果描述（是否出现电弧放电或击穿） |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  |  |  |  | 1# |  | 2# |  |  | 3# |  |  |  |
| 电压与电流线路之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强电端与辅助端之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表号 | 功率因数 | 试验前基本误差U=Un |  |  | 试验后基本误差U=Un |  |  |  | 电能量数据比较 |  |  |  | 结论 |
|  |  | 0.1In | In | Imax | 0.1In | In |  | Imax | 试验前 (kWh) |  | 试验后 (kWh) |  |  |
| 1# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、试验电压：6KV，正、负极各10次，试验时不应出现电弧放电或击穿。并应保持数据及程序不改变，试验后能准确正常工作，且误差检定合格； 2、试验方法：强电端子（所有电压电流端子）与辅助端之间（所有电压低于40V的辅助端子） 电压端子与电流端子之间应能承受6KV脉冲电压试验； 3、试验设备：LSG-255脉冲电压测试仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交流电压试验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备7.3绝缘

IEC62052-112003交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备7.3绝缘

- 试验方法

电能表在室温和空气相对湿度不大于85%的条件下，电压端子、电流端子和参比电压大于40V的辅助线路端子对机壳和机壳外可触及的金属部位之间，应能承受频率为50Hz实际正弦波交流电压4kV（有效值）历时1min的试验。

试验电压要求：

——电压波形：正弦波；

——电压幅值：2kV；

——电压频率：45～65Hz

——施加时间：1min；

——电源容量：不小于500VA。

线路与地之间的交流电压试验

电压线路、电流线路和参比电压超过40V的辅助线路连接在一起，试验电压施加于所有线路与地之间。注意：参比电压等于或低于40V的辅助电路应接地。

线路与线路之间的交流电压试验

试验电压施加于正常工作中不连接的各线路之间，例如电压线路与电流线路之间，不同相别的电流线路之间。对于正常工作中电压线路与电流线路连接在一起的电能表，此项试验不做。

实验步骤如下：

1）试验前检定0.1Ib、Ib、Imax负荷电流及和cos=0.5L、cos=1.0L负荷点的误差；

2）先进行脉冲电压试验，再进行交流电压试验。

3）试验后检定0.1Ib、Ib、Imax负荷电流及和cos=0.5L、cos=1.0L负荷点的误差；

- 结果判定

试验时不应出现电弧放电或击穿，并应准确正常工作且误差检定合格。

- 试验数据

| 试验项目 |  |  |  | 泄漏电流（mA） |  |  |  |  | 试验现象描述 （是否出现电弧放电或击穿） |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1# |  | 2# | 3# |  | 1# |  | 2# |  | 3# |  |
| 电压与电流线路之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强电端与辅助端之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表号 | 功率因数 | 试验前基本误差U=Un |  |  |  |  |  | 试验后基本误差U=Un |  |  |  |  |  | 结论 |
|  |  | 0.1In | In |  | Imax |  |  | 0.1In |  | In |  | Imax |  |  |
| 1# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、试验电压：2KV；历时时间：1min；试验时不应出现电弧放电或击穿，并应准确正常工作，试验后误差检定合格； 2、试验方法：强电端子（所有电压电流端子）与辅助端之间（所有电压低于40V的辅助端子）电压端子与电流端子之间应能承受2KV交流电压试验； 3、试验设备：MS2671A耐压测试仪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一致性检验

  - 误差变差检验

- 适用范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。11.1.3检验依据

- 检验依据

单相智能电能表技术规范(Q_GDW364-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、1级三相智能电能表技术规范(Q_GDW363-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、1级三相费控智能电能表技术规范(Q_GDW362-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、1级三相费控智能电能表（载波）技术规范(Q_GDW361-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、1级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW360-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、0.5S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW358-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW359-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验、0.2S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW357-2009国家电网公司企业标准)4.6.2误差变差要求，5.7误差变差试验

- 实验方法

被试电能表在参比电压、基本电流加载30min后，对同一被试样品，在参比电压、100%Ib、功率因数1.0和0.5L处，对样品做第一次测试；在试验条件不变的条件下间隔5min后，对样品做第二次测试，同一测试点处的两次测试结果的差的绝对值不应超过表规定值

- 判定结果

误差变差限值（%）

| 电流 | 功率因数 | 0.2S级 | 0.5S级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib | 1.0 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |

- 试验数据

| 电压 | 电流 | 功率因数 | 加载30分 钟后误差 | 再间隔5分钟后误差 | 误差改变量 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un | Ib/In | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |

  - 误差一致性检验

- 适用范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

单相智能电能表技术规范(Q_GDW364-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致，5.6误差一致性试验、1级三相智能电能表技术规范(Q_GDW363-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、1级三相费控智能电能表技术规范(Q_GDW362-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、1级三相费控智能电能表（载波）技术规范(Q_GDW361-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、1级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW360-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、0.5S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW358-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW359-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验、0.2S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW357-2009国家电网公司企业标准)4.6.1误差一致性，5.6误差一致性试验

- 试验方法

被试电能表在参比电压、基本电流加载30min后，对同一批次n个被试样品(典型为36只表)，在参比电压、100%Ib、10%Ib、功率因数1.0和0.5L处，被试样品的测量结果与同一测试点n个样品的平均值的最大差值不应超过规定限值。被试样品应使用同一台多表位校验装置同时测试

- 结果判定

同一批次数只被试样品在同一测试点的测试误差与平均值间的偏差不能超过表1的限定值。

误差一致性限值（%）

| 电流 | 功率因数 | 0.2S级 | 0.5S级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib | 1.0 | 0.06 | 0.15 | 0.3 | 0.6 |
|  | 0.5L |  |  |  |  |
| 0.1Ib | 1.0 | 0.08 | 0.20 | 0.4 | 0.8 |

- 试验数据

| 电压 | 电流 | 功率 因数 | 加载30分 钟后1次误差 | 2次误差 | N次误差 | 平均误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un | Ib/In | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |
|  | 10%Ib/In | 1.0 |  |  |  |  |  |

  - 电能表负载电流升降变差检验

- 适用范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

单相智能电能表技术规范(Q_GDW364-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、1级三相智能电能表技术规范(Q_GDW363-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、1级三相费控智能电能表技术规范(Q_GDW362-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、1级三相费控智能电能表（载波）技术规范(Q_GDW361-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、1级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW360-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、0.5S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW358-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW359-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验、0.2S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW357-2009国家电网公司企业标准)4.6.3负载电流升降变差，5.8负载电流升降变差试验

- 试验方法

负载电流升降变差试验被试电能表在参比电压、基本电流加载30min后，按照负载电流从轻载到Imax的顺序进行首次误差测试，记录各负载点的误差；负载电流在Imax点保持2min后，再按照负载电流从Imax到轻载的顺序进行第二次误差测试，记录各负载点误差。

- 结果判定

同一只被试样品在相同负载点处的误差变化的绝对值不应超过下表所示的误差。测试点的负载电流为0.01Ib（In）、0.05Ib（In）、Ib（In）、Imax。

| 等级 | 测量点 | 误差限 |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.01Ib（In）、0.05Ib（In）、Ib（In）、Imax | 0.5% |
| 1.0 | 0.01Ib（In）、0.05Ib（In）、Ib（In）、Imax | 0.25% |
| 0.5S | 0.01Ib（In）、0.05Ib（In）、Ib（In）、Imax | 0.12% |
| 0.2S | 0.01Ib（In）、0.05Ib（In）、Ib（In）、Imax | 0.05% |

- 试验数据

| 电压 | 电流 | 功率 因数 | 负载电流从 轻载到Imax | 误差 | 负载电流从Imax到轻载 | 误差 | 误差改变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un | 0.01Ib（In） | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |
| Un | 0.05Ib（In） | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |
| Un | Ib（In） | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |
| Un | Imax | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5L |  |  |  |  |  |

  - 电流过载检验

- 适用范围

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

单相智能电能表技术规范(Q_GDW364-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、1级三相智能电能表技术规范(Q_GDW363-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、1级三相费控智能电能表技术规范(Q_GDW362-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、1级三相费控智能电能表（载波）技术规范(Q_GDW361-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、1级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW360-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、0.5S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW358-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、0.5S级三相费控智能电能表（无线）技术规范(Q_GDW359-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验、0.2S级三相智能电能表技术规范(Q_GDW357-2009国家电网公司企业标准)5.9电流过载试验

- 试验方法

直接接入式静止式电能表的标称过载倍数小于10时，应加载10Ib的连续过载电流15min，并在参比电压、功率因数为1.0以及电能表稳定的条件下测试误差，在此条件下，电能表的误差不应超过等级指数要求的2倍，恢复正常15min后，电能表在参比电压、基本电流、功率因数为1.0的条件下的误差应符合等级指数要求。

- 判定结果

在此条件下，电能表的误差不应超过等级指数要求的2倍，恢复正常15min后，电能表在参比电压、基本电流、功率因数为1.0的条件下的误差应符合等级指数要求。

| 电压 | 电流 | 功率因数 | 各等级仪表百分误差极限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2S | 0.5S | 1.0 | 2.0 |
| Un | Ib（In） | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |

- 试验数据

| 电压 | 电流 | 功率因数 | 试验中误差 | 试验后误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Un | Ib（In） | 1.0 |  |  |  |

- 开关电源检验

  - 电源启动检验

- 技术要求

DLT527-2002静态继电保护装置逆变电源技术条件第5.3条

- 检验方法

- 空载启动：将直流电压表接到开关电源的输出回路，将输入回路接到可调电源，在额定工作范围内，从小到大调节输入电压，此时万用表的读数应符合要求。

额定负载起动：将输出端接额定负载，重复上述操作，此时万用表的读数应符合要求。

- 开关电源从空载到额定负载，接通输入电源，输入电压从0V开始缓慢上升至80%Un之前，开关电源应可靠启动，输出电压应正常。

- 输出回路接额定负载，示波器探头接到输出回路，输入额定电压，输出电压从10%Un上升至95%Un时的稳定建立时间应不大于35ms。

  - 稳压范围检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.2

- 检验方法

给样品输入额定电压，当将负载电流调整为额定负载以及最小负载时测出此时输出电压Uo(多路输出时，其它各路与被测一路同时置于相同比值的负载)。

然后把输入电压分别调整到额定值的110%和85%，重复上述测量。

按公式：S1=||×100%计算出电压变化量，取其最大值，其中ΔUo=Uo-Us(Uo为直流电压变化量、Us为额定直流输出电压)。

  - 负载稳定度检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.3

- 检验方法

如图所示接好电路，输入1.1Un，调整可调负载至额定电流，测量输出电压Uo。然后改变负载电流，调整到额定负载电流的100%、60%、20%、（有多路输出时，各输出回路同时调整），待输出电压达到稳态后，10s内读取输出电压值Uo1，Uo2。

然后把输入电压降到0.85Un，重复上述测试。

公式：Si=||×100%计算计算负载稳定度。

式中：ΔUo=max(|Uo-Uo1|、|Uo-Uo2|、|Uo1-Uo2|)

  - 输出回路相互影响

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.3

- 检验方法

开关电源有两路及以上输出回路，如图所示，输入回路施加额定电压，调整各输出回路的负载，使电流至额定值，测出各输出回路电压Uo。

保持其中一路输出负载不变，调整其余回路负载，使负载电流至额定电流的50%，10s内记录负载固定回路的电压U01，再使负载电流至额定电流的20%，10s内记录负载固定回路的电压U02。

按公式：Si=||×100%计算出输出电压相对变化量。

式中：ΔUo=max(|Uo-Uo1|、|Uo-Uo2|、|Uo1-Uo2|)

按上述方法，保持另一回路输出负载不变，调整其余回路负载电流重复上述实验。

  - 电压稳定度检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.4

- 检验方法

1.输入额定电压，调整输出负载，使输出电流为额定值并测量输出电压Uo(多路输出时，各回路需同时调整，并测量输出电压Uo)；将输入电.压调整至额定值的110%和85%，待输出电压达到稳态后，10s内分别测出输出电压Uo1、Uo2。

2.输入额定电压，使负载电流至额定电流的20%，测量输出电压Uo，重复第1步骤测量。

按公式：Sv=||×100%计算出输出电压相对变化量。

式中：ΔUo=max(|Uo-Uo1|、|Uo-Uo2|、|Uo1-Uo2|)，Sv为负载稳定度。

  - 输出交流分量（纹波/噪声）检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.5

- 检验方法

输入额定电压，调整输出负载，使输出电流为额定值，在被测输出端并上一个47uF的钽电容和一个0.1uF的高频电容，用示波器测量输出电压上叠加的交流分量的峰-峰值(示波器带宽设定为20MHz)。

测量点：

| 输入电压 | 负载率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.85Ue | 20% | 60% | 100% |
| 1.00Ue | 20% | 60% | 100% |
| 1.15Ue | 20% | 60% | 100% |

  - 输出过冲幅度和暂态恢复时间检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.8

- 检验方法

在负载电流为额定值，输入电压由0V分别阶跃到额定值的85%和110%，用示波器分别测量输出电压的过冲幅度和暂态恢复时间。

注：为确保示波器采样的安全性，推荐电源端采样电阻R0为3K，R为30K，另外示波器电源接地端悬空。

  - 维持时间检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.10

- 检验方法

输入电压为额定值，电源处于额定负载情况下，切断输入电压，用示波器测量从切断输入电压到输出端直流电压下降到示波器上额定电压的95%时的时间间隔。(增加测图)

注：为确保示波器采样的安全性，推荐电源端采样电阻R0为3K，R为30K，另外示波器电源接地端悬空。

  - 电源保护检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.4.5.2相关规定

- 检验方法

电源输入电压为额定值，然后人为将任一输出端短路，短路的时间为最少1s，电源应能自动保护，故障排除后重新启动或自动恢复，应恢复正常输出电压。

  - 效率检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.9

- 检验方法

输入电压为额定值，输出电流为额定电流，测量输入电压、输入电流、功率因数、输出直流电压和输出直流电流（对于功率较大的产品，输出电压值的测试点应选在输出线终端量测，尽量减少因负载较大引起的端子连接损失）。

负载电流为额定电流的20%时，重复上述测量。

负载电流为额定电流的50%时，重复上述测量。

然后按照下述公式计算效率：

单路输出时：η=×100%，多路输出时：η=×100%

式中：n为输出组数；Uoi、Uo、Ioi、Io为直流量；U、I、为交流、电流；为功率因数。

  - 输出电压漂移检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.6

- 检验方法

把输入电压调到额定值，将输出负载调到额定负载，测量输出电压值Uo。交流输入电压、直流负载及温度等所有影响量保持最小，产品连续工作8小时，用万用表每隔1小时测量一次输出电压，计算输出电压最大值与最小值的差，按公式：St=||×1000‰计算出相对变化量。

其中：ΔU为输出电压最大值与最小值的差，Uo为输出额定直流电压，St为时间漂移。

  - 温度系数检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.7

- 检验方法

输入电压为额定值，输出负载为额定负载，恒温箱温度由室温变化到极限使用温度（70℃和-40℃），每变化10℃，待温度稳定后，测出此时对应输出电压Uo1。按公式：α=||计算出各次测量点的温度系数，取其最大值。

式中：ΔUo=Uo1-Uo,ΔUo为直流变化量，ΔT为温度变化量，α为电源温度系数。

  - 启动时间检验

- 技术要求

应符合相关测试流程规格书要求

- 检验方法

输入电压为额定值，输出负载为额定负载，用示波器双通道同时检测输入电压端与输出电压端电压变化过程，然后在示波器上读出从给电源上电到电源输出电压端输出95%额定电压（以示波器显示的额定电压为基准）所消耗的时间应符合相关规格书要求。

在额定负载、额定输入电压下，开机冲击电流不大于20A，时间不大于10ms;在开关电源工作30min以后，输入电源关断0.2s～1s，再开机时，冲击电流不大于20A，时间不大于10ms。

  - 输出上升时间

- 技术要求

产品技术规范

- 检验方法

输入电压为额定值，输出电流为额定电流，用示波器检测输出电压从10%Un上升至90%Un（以示波器显示的额定电压为基准）所消耗的时间应符合相关规格书要求

  - 输入冲击电流检验

- 技术要求

GB/T14714-2008微小型计算机系统设备用开关电源通用规范5.3.11

- 检验方法

输入电压为额定值，输出电流为额定电流，在交流输入回路中串入无感电阻Ro（Ro=1Ω）用示波器测量Ro在加电峰值时的波形，计算出启动冲击电流，重复测量几次取其最大值（重复测量时必须对电路中的储能器件进行放电后再做测量）。当相关产品规格书没有给出输入冲击电流范围的情况下，参照标准进行测试Ir≤50Io（其中Ir为电源上电瞬间的冲击电流，Io为我们实际测得当输入电压为额定值、输出电流为额定电流时的输入电流）。

注：示波器电源接地端悬空。

  - 绝缘性能检验

- 技术要求

应符合相关测试流程规格书要求

- 检验方法

按照规格书要求用耐压测试仪给电源做相应电压强度的漏电流测试，测试时间为60s。

  - 电源通断电检验

- 技术要求

实验过程中，电源能可靠启动并正常输出，不应出现爆炸或异响。

- 检验方法

开关电源满载，输入电压为下限值、额定值、上限值，正接、反接分别进行10秒钟的实验循环，上电5秒断电5秒，各实验100次。

  - 高温性能检验

- 技术要求

实验过程中，电源能可靠启动并正常输出，不应出现爆炸或异响。

- 检验方法

样机不通电，放置于高温70℃环境下四小时，输出回路满负载，输入端输入下限工作电压，试验24小时。

  - 低温性能检验

- 技术要求

实验过程中，电源能可靠启动并正常输出，不应出现爆炸或异响。

- 检验方法

样机不通电，放置于高温-40℃环境下四小时，输出回路满负载，输入端输入下限工作电压，试验24小时。

- 可靠性验证试验

  - 上电掉电检验

- 试验目的：

验证样机在上电掉电试验过程中，装置是否出现异常现象。

- 样机数量：

5-20台。

- 试验方法：

- 最低工作电压、额定工作电压、最高工作电压，每个电压等级进行反复通断电实验，通50ms，断1s，每个电压等级实验100次。

- 最低工作电压、额定工作电压、最高工作电压，每个电压等级进行反复通断电实验，通1s，断20ms，每个电压等级实验100次。

- 最低工作电压、额定工作电压、最高工作电压，每个电压等级进行反复通断电实验，通1s，断60s，每个电压等级实验100次。

- 最低工作电压、额定工作电压、最高工作电压，每个电压等级进行反复通断电实验，通0.5s，断0.5s，每个电压等级实验100次。

- 判定结果：

实验过程中样机不应发生死机、数据丢失或损坏等异常情况，试验后样机功能正常。

  - 电压过载检验

- 试验目的：

验证电压过载实验。

- 样机数量：

5-20台。

- 试验方法：

在高温70℃情况下，样机三相供电(三相样机)或单相供电(单相样机)施加1.3Un电压，上电2个小时以上。

- 判定结果：

在试验过程中样机应可靠工作。

  - 长时间电流过载检验

- 试验目的：

在高温70℃下，验证样机继电器触点在大电流持续输入情况下是否损坏。

- 样机数量：

5-10台。

- 试验方法：

输入额定电压，电流加1.2Imax持续运行48小时至30天。

- 判定结果：

继电器触点无明显烧焦现象，样机各项性能、功能正常。

  - 动模检验

- 试验目的：

模拟现场动力负荷运行过程的电磁干扰。

- 样机数量：

1-2台。

- 试验方法：

样机接入三相电动机，在正常供电情况下，遥控样机继电器的分合来控制电动机启动、运行和停止。

- 判定结果：

在实验过程中样机不应发生死机、复位、数据丢失或损坏等异常情况。

  - 低温启动检验

- 试验目的：

验证样机在低温环境下的启动实验。

- 样机数量：

5-20台。

- 试验方法：

样机不通电，放置于低温-40℃环境下四小时，然后给样机施加最低工作电压，检查样机的功能。

- 判定结果：

样机应正常启动，各项功能应正常。

  - 高温启动检验

- 试验目的：

验证样机在高温环境下的启动实验。

- 样机数量

5-20台。

- 试验方法：

样机不通电，放置于高温70℃四小时，然后给样机施加最高工作电压，检查样机的功能。

- 判定结果：

样机应正常启动，各项功能应正常。

  - 通讯功能检验

- 试验目的：

验证样机在各种状态下能否正常联网通讯。

- 样机数量：

5-32台。

- 试验方法：

A．常温下通讯：

- 单相0.7Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

- 三相1.3Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

B．高温70℃下通讯：

- 单相0.7Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

- 三相1.3Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

C．低温-40℃下通讯：

- 单相0.7Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

- 三相1.3Un供电，运行48小时至三个月测试各种通讯方式的抄通率。(包括RS485、红外、RS232、载波和GPRS；测试RS485通讯时最少需同时连接32块样机，具体数量根据技术要求和芯片要求来定。)

- 判定结果：

一次抄读成功率应能满足下表要求：

| RS485 | 红外 | RS232 | 载波 | GPRS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >98% | >90% | >98% | >80% | >90% |

  - 标识检验

- 试验目的：

检验样机标识是否符合标准。

- 样机数量：

2-5台。

- 试验方法：

| 序号 | 测试类别 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 标识粘贴牢固测试 | 样机进行高温、低温和交变湿热试验，然后多次操作使用。 |
|  | 标识耐久性测试 | 1、用手工不施过大压力摩擦标记；2、用蒸馏水浸过的擦布擦15s，再用甲基化酒精浸过的擦布在室温下擦15s，最后用异丙醇浸过的擦布擦15s。 |
|  | 开关符号与应用 场合匹配测试 | 目视检查：电源通断、局部电源通断、待机等使用情况的符号。 |
|  | 标识颜色检查 | 目视检查标识颜色。 |
|  | 报警颜色检查 | 目视检查报警颜色。 |
|  | 提示信息与用户匹配准则 | 检查操作提示信息。 |
|  | 单位符号 | 目视检查单位符号。 |

- 判定结果：

| 序号 | 测试类别 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 标识粘贴牢固测试 | 标识应粘贴牢固，不移位。 |
|  | 标识耐久性测试 | 标记清晰易认，粘贴不松动、不卷角。 |
|  | 开关符号与应用 场合匹配测试 | 应使用各自的符号，并且符号用图形标识而不是文字标识。 |
|  | 标识颜色检查 | 标识颜色符合各区域相关标准，国内标准，美标、欧标等不同国家有所区别，以设备使用区域的技术标准规定为准。 |
|  | 报警颜色检查 | 与报警相关的颜色应符合：红——紧急，必须停止；黄——警告；绿——运行。 |
|  | 提示信息与用户匹配准则 | 某项操作需要2个以上步骤或操作次序与安全相关，应提供操作提示卡或显示界面提供操作提示信息；操作提示信息符合用户习惯及知识水平；明确用户的专业水平，所用符号含义与该水平要吻合。 |
|  | 单位符号 | 物理量单位用字母单位而不是汉字，如电压用“V”而不是“伏”。 |

  - 长时间通电运行检验

- 试验目的：

验证样机长时间(半年以上)带负载通电运行是否正常。

- 样机数量：

10-30台。

- 试验方法：

将样机挂于可靠性平台上，然后根据样机的规格来通电和施加负载进行长时间运行测试，测试时间不低于6个月，在实验期间每天测试计量误差、通讯功能和显示功能。

- 判定结果：

样机在实验中各项技术指标符合技术规范。

  - 上掉电时电快速瞬变脉冲群影响检验

- 试验目的：

模拟电能表在刚上电和掉电时均受到连续干扰时的运行情况。

- 样机数量：

2-5台。

- 试验方法：

在脉冲群干扰接入的情况下，加负载,频繁上下电.试验电压：±4kV，时间：60s，频率：100kHz

- 判定结果：

电量不能出错，成增长趋势且合理。

  - 卡座短路保护检验

- 试验目的：

验证卡座应能承受短路的能力

- 样机数量：

2-5台。

- 试验方法：

将金属片插入卡座，在电能表上电的情况下长时间短路，再进行快、慢速上掉电。

- 判定结果：

不应损坏卡座或引起功能上的改变。

  - 雪崩检验

- 试验目的：

验证电能表在满负荷工作下的处理能力。

- 样机数量：

2-5台。

- 试验方法：

设置电能表的结算日、两套时区表切换时间、两套日时段表的切换时间、定时冻结、约定冻结、整点冻结、负荷记录等在同一时刻点，给电能表分别加115%Un及0.7Un电压,1.2Imax电流，载波、红外、RS-485等通信通道同时通信，不断按键，连续进行开、合表盖和端子盖，有卡座的电能表还要进行插卡操作（还须测试卡未读完立即拔出的情形），三相表须断一相电压使之出现失压事件。试验中电能表应能正常工作，电能表的误差应符合标准要求，电能表时间过设置的切换时刻数据保存或冻结应正确，无数据丢失及错误现象。试验后时钟应正常。再更改电能表时间，并工作在上述状态，在停电状态下过上述切换时间点，上电后检查数据应无丢失及错误现象。

给电能表加临界电压，1.2Imax电流，使电能表反复起动，同时监控电能表输出脉冲的个数，由输出脉冲个数换算的电能应与表内电能增量一致。给电能表加低电压使电能表恰好能正常工作，改变电流大小（从0.05Ib到1.2Imax）和频率，读取电表表的瞬时值应准确。

| 序号 | 检验内容 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验过程中电能表是否正常工作，无复位、死机现象。 |  |
| 2 | 试验过程中电能表的瞬时值是否准确，通信是否正常，是否能够正常读卡。试验中计量是否准确。 |  |
| 3 | 试验时电能表误差准确度是否受影响。 |  |
| 4 | 试验后检查电能表的时钟是否有变快或变慢现象。 |  |
| 5 | 试验后检查电能数据、冻结数据、负荷记录数据、各种转存数据等是否正确。不能出现数据及参数等错误和丢失现象。 |  |
| 6 | 试验前配置好事件记录的判断参数，试验后读取电能表的所有事件记录，发生的事件应如实记录，不能出现异常的事件记录，试验之前记录的事件记录应无错乱及丢失。 |  |

  - 网络风暴检验

- 试验目的：

模拟电能表实际运行时的通信情况。

- 样机数量：

32台

- 试验方法：

将32只电能表设置不同的通信地址，并且将各表485的A端连接在一起、B端连接在一起。

（1）正常命令：读较长数据“资产管理编码”，32字节。

6801000000000068110436373337BD16应正确返回数据。

32只电能表均要以相应的通信地址进行通信并正常应答。

（2）广播校时

对于时差在5分钟的电能表,广播校时后其时钟应与电脑一致。

(3)人为改变字节格式：如设置为奇校验；数据位设置为非8，比如设置为6或7；停止位设置为非1，比如设置为0或2。电表应不响应。

（4）将返回帧作为发送帧进行发送，电能表应无应答。

（5）校验和错误：

6801000000000068110436373337BE16电能表应无应答.

（6）改变帧结构，人为将数据标识增加一个字节，但使校验和正确：

680100000000006811053637333733F116

680100000000006811053336373337F116

（7）无帧起始符：

01000000000068110436373337BD16

68010000000000110436373337BD16

（8）无结束符：

6801000000000068110436373337BD

（9）正常发送帧后面加若干个任意字节，电表正常响应。

在正常帧前加若干个压缩BCD码的字节，电表正常应答。

在正常帧前加若干个非压缩BCD码的字节，电表不应答。

在68后加6个字节地址再接正常发送帧，电表不应答。

（10）只发前导字节，不发有效命令

连续不断地发送前导字节FE,以唤醒电能表通信，但不再发送命令帧。电能表应无应答。

（11）传输响应

协议要求收到命令帧后的响应延时 Td：20ms≤Td≤500ms。

将帧间延时分别设置为1ms、10ms、100ms，连续发送10分钟。停止发送后，再发正常命令帧电能表能正常通信。

（12）通信波特率

分别以1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps的波特率对电能表通信，波特率不

匹配则通信不成功。

（13）通信距离

通信距离为1200m时应成功通信。

- 判定结果：

正确响应正常命令帧，不应答异常帧。

  - 电能量走字检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）8.4仪表常数

GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）8.4仪表常数

IEC62053-21电能测量设备特殊要求21部分：1级和2级静止式有功电能表8.4仪表常数

IEC62053-22电能测量设备特殊要求21部分：0.2S级和0.5S级静止式有功电能表8.4仪表常数

- 实验方法

1）计读脉冲法

安装式电能表在参比电压下，通过额定最大电流，功率因数为1.0，当显示器改表0.1kW.h时（无小数位是1kW.h），输出的脉冲数N应该和式1计算值相同（允许一个脉冲的误差）。

N＝b×c式1

式中：b——显示器有小数位式b＝0.1，无小数位时b＝1；

c——电能表常数（P/kW.h）。

2）走字试验法

周期检定时，对标志完全相同的一批电能表，可以在确定基本误差之后一起校核常数。首先选两个误差稳定的电能表作为参照表，再将个表的同相电流线路串联，电压线路并联，加额定最大负载。当计度器末位改变不少于10个数字时，参照表与其他表的示数（通电后示值之差）应符合式2的要求。

式2

式中：Do——两只参照表的表示值的平均值

——两只参照表相对误差平均值

Di——第I只被检表的电能示数

3）标准表法

对标志完全相同的一批电能表，可用一台标准电能表校核常数。将各被检表和标准表的同相电流线路串联，电压线并联，加额定最大负载运行一段时间。停止运行后，按照式3计算每个被检表的误差γ，要求γ不超过基本误差

式3

式中：——标准表显示的电能值

——被检表显示的电能值

——标准表显示的电能值

CL3000D多功能电能表检定装置采用第三种方式校核电能表的测试电能表的常数。被检表的输出脉冲数和标准表计算的电能值，计算出被检表的真正电能表常数。

- 结果判定

若被检表的测试常数与标定的电能表常数一致，即合格。反之不合格。

- 试验数据

附录1

| 校核常数测试 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定条件：测试输出的脉冲应和计度器的指示值的比率和铭牌标志一致 |  |  |  |  |  |
| 电能方向 | 被检表常数(imp/kWh) | 起码 | 止码 | 标准表实测脉冲数 | 差值 |
| 正向 |  |  |  |  |  |
| 反向 |  |  |  |  |  |

注：走字电量需大于1000kwh。

  - 极限温度通断电检验

- 试验目的

通过对样机进行测试，检查此项试验是否符合企业标准。

- 检验依据

GB/T17215.211—2006交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分：测量设备6.3气候环境影响试验、GB/T2423.1-2008低温试验、GB/T2423.2-2008高温试验

2012年公布的“关于进一步加强智能电能表质量管控工作的通知”

- 试验方法

电能表通以试验电压U=Un，试验电流I-Ib，分别在-25℃和70℃的温度下，进行断电上电实验，断电持续时间10s,上电持续时间2min，试验次数2000次，试验结束抄读电能表EEPROM和ESAM剩余金额数据项，判断两个数值是否相同。

- 试验数据

高温极限工作影响测试

| 序号 | 测试条件 | 实验现象 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能表通以试验电压U=Un，试验电流I-Ib，分别在-25℃和70℃的温度下，进行断电上电实验，断电持续时间10s,上电持续时间2min，试验次数2000次 |  |  |  |

注：

  - 计量芯片异常测试

- 试验目的

计量芯片与MCU通讯可靠性测试。

- 试验方法

| 序号 | 试验内容 |  | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量芯片电源上掉电 | 给电表加Un,Ib，对计量芯片电源上掉电，计量芯片参数重新初始化过程中，不能丢失当前CPU内部电量。不能出现脉冲异常加快或变慢现象。 |  |
| 2 | 计量芯片电源缓升缓降 | 给电表加Un,Ib，对计量芯片电源缓升缓降，电压从0～计量芯片标准工作电压之间变化，并且从0V上升到某一个电压值，从标准工作电压下降到某一个电压值，反复试验，计量芯片参数重新初始化过程中，不能丢失当前CPU内部电量。不能出现脉冲异常加快或变慢现象。 |  |
| 3 | 不断上掉电及缓升缓降情况下脉冲输出与电量的关系。 | 脉冲常数为Ximp/kWh，不断对计量芯片快、慢速上掉电及缓升缓降，累积(X/100)个脉冲后电量增加0.01kWh。 |  |
| 4 | 计量芯片电源电压在临界电压附近变化 | 调节计量芯片电源电压在临界电压附近变化，给电表加Un及0.1Ib～Imax电流，不能丢失当前CPU内部电量。 |  |
| 5 | 瞬时值 | 计量芯片电源上掉电及缓升缓降时观察瞬时值。 |  |
| 6 | 计量芯片和功率源同时上掉电 | 给电表加Un,Ib，对计量芯片电源上掉电，同时Un电压也进行上掉电，不能丢失当前CPU内部电量，不能出现脉冲异常加快或变慢现象。脉冲输出与电量一致。 |  |

  - 时钟测试

- 试验目的

检验时钟的可靠性。

- 试验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日计时误差值 | 与标准时间比对结果 |
| 1 | 试验前测试 | 试验前设置好电能表的日期与时间，并用电脑中的上位机软件进行广播校时。用日计时误差应不大于0.5s/d。 |  |  |
| 2 | 电磁兼容影响 | 进行电磁兼容试验，在不中断电源的情况下，试验后测试日计时误差并与标准时间比对。 |  |  |
| 3 | 上、掉电影响 | 对电能表进行反复上电掉电试验，试验后测试日计时误差并与标准时间比对。 |  |  |
| 4 | 电压缓升缓降影响 | 对电表进行电压缓升缓降试验，试验后测试日计时误差并与标准时间比对。 |  |  |
| 5 | 环境试验 | 高温工作：在 70℃下，加参比电压，96小时。 外观应无明显变化，工作正常，时钟准确度<1s/d |  |  |
|  |  | 高温储存： 在85℃下，96小时。 外观应无明显变化，工作正常，恢复到常温后时钟准确度<0.5s/d. |  |  |
|  |  | 低温工作：在 -40℃下，加参比电压，96小时。 外观应无明显变化，工作正常，时钟准确度<1s/d。 |  |  |
|  |  | 低温储存： 在-45℃下，96小时。 外观应无明显变化，工作正常，恢复到常温后时钟准确度<0.5s/d. |  |  |
|  |  | 高温高湿储存： 温度：60℃±2℃；湿度：90%±2%，96小时。 外观应无明显变化，工作正常，恢复到常温后时钟准确度<0.5s/d. |  |  |
|  |  | 冷热冲击： 首先将电能表在存储温度下限值时放置30分钟，然后在25℃时放置30分钟，接着在存储温度上限值时放置30分钟，最后在25℃时放置30分钟，这四个温度为一个循环（2h），共进行10个循环（20h）。 外观应无明显变化，工作正常，时钟准确度<1s/d。 |  |  |
|  |  | 密封性：在60℃水中放置8小时。 试验后在室温下放置4小时后测试，外观无明显变化，检查是否能工作，时钟准确度<1s/d。 |  |  |
| 6 | 停电影响 | 停电对时钟的影响：电能表在停电状态放置一周，停电期间通过按键唤醒电能表，查看时钟是否准确，上电后测试日计时误差并与标准时间比对。 |  |  |
| 7 | 时钟电池影响 | 时钟电池电压偏低时电能表的时钟应不紊乱。 |  |  |